- 北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目十）招标公告和采购需求

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：0701-244106070820

2.项目名称：北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目十）

3.项目预算金额：4458.9万元、项目最高限价（如有）：/万元

4.采购需求：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 采购包分品目预算金额（万元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2-1 | 控温毯1 | 18 | 63 | 详见第五章采购需求 |
|  | 2-2 | 控温毯2 | 7 | 24.5 |  |
|  | 2-3 | 小儿心外基础器械1 | 10 | 450 |  |
|  | 2-4 | 小儿心外基础器械2 | 10 | 450 |  |
|  | 2-5 | 乳管镜系统 | 1 | 50 |  |
|  | 2-6 | 微波消融仪 | 1 | 40 |  |
|  | 2-7 | 等离子双极电切电凝系统 | 1 | 30 |  |
| 3 | 3-1 | 全自动微生物样本处理系统 | 1 | 280 | 详见第五章采购需求 |
|  | 3-2 | 空气消毒机1 | 20 | 16 |  |
|  | 3-3 | 空气消毒机2 | 30 | 24 |  |
| 5 | 5-1 | 基因测序仪 | 1 | 180 | 详见第五章采购需求 |
|  | 5-2 | 基因测序仪 | 1 | 80 |  |
| 7 | 7-1 | 体外冲击波碎石机 | 1 | 90 | 详见第五章采购需求 |
|  | 7-2 | 膀胱扫描仪 | 2 | 19 |  |
|  | 7-3 | 尿流率测定系统 | 1 | 5 |  |
|  | 7-4 | 钬激光碎石机 | 1 | 95 |  |
|  | 7-5 | 掺铥光纤激光治疗机 | 1 | 230 |  |

5.合同履行期限：详见第五章《采购需求》中各包技术要求。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格。

三、获取招标文件

1.时间：2024年9月25日至2024年10月8日，每天上午9:00至11:30，下午13：30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。并在中国通用招标网（http://cgci.china-tender.com.cn/）进行免费注册报名。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年10月16日9点30分（北京时间）。

地点：北京市丰台区西三环南路14号院首科大厦A座4层405号中技国际招标有限公司会议中心。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

- 鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

- 扶持中小企业政策：本项目评审时小型和微型企业产品享受10%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 本项目采购标的接受进口产品情况：本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。

2.申请人的资格要求补充：

    - 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。

    - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。

1)本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2)本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指:

a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；

b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3)本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

注：本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股或管理关系。

    - 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。

    - 按照招标公告要求购买了招标文件。

    - 符合法律、行政法规规定的其他要求。

3.本项目采用电子化与线下流程结合招标方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA认证证书服务热线 010-58511086

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理CA认证证书

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

3.5编制电子投标文件（本项目不适用）

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件（本项目不适用）

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标（本项目不适用）

供应商在开标地点使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

4本项目资金情况:财政性资金，资金已落实。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：首都医科大学附属北京安贞医院

地    址：北京市朝阳区安贞路2号

联系方式：010-64456407

2.采购代理机构信息

名    称：中技国际招标有限公司

地    址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010－81168492

3.项目联系方式

项目联系人：姚玮、强文晓、孙薇

电      话：010－81168492

- 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为首都医科大学附属北京安贞医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2-1 | 控温毯1 | 18 | 否 |
|  | 2-2 | 控温毯2 | 7 | 否 |
|  | 2-3 | 小儿心外基础器械1 | 10 | 是 |
|  | 2-4 | 小儿心外基础器械2 | 10 | 是 |
|  | 2-5 | 乳管镜系统 | 1 | 否 |
|  | 2-6 | 微波消融仪 | 1 | 否 |
|  | 2-7 | 等离子双极电切电凝系统 | 1 | 否 |
| 3 | 3-1 | 全自动微生物样本处理系统 | 1 | 是 |
|  | 3-2 | 空气消毒机1 | 20 | 否 |
|  | 3-3 | 空气消毒机2 | 30 | 否 |
| 5 | 5-1 | 基因测序仪 | 1 | 否 |
|  | 5-2 | 基因测序仪 | 1 | 否 |
| 7 | 7-1 | 体外冲击波碎石机 | 1 | 否 |
|  | 7-2 | 膀胱扫描仪 | 2 | 否 |
|  | 7-3 | 尿流率测定系统 | 1 | 否 |
|  | 7-4 | 钬激光碎石机 | 1 | 否 |
|  | 7-5 | 掺铥光纤激光治疗机 | 1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：收到用户通知之日起60天。

2、采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京安贞医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、质保服务：

1.1、厂家承诺提供主机三年质保，终身维修服务。负责提供技术服务与技术支持，软件免费升级。

主机三年质保指：由厂家工程师安装完成，经医院或第三方检测、验收合格之日起的三年之内为质保。在质保内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由厂家提供免费维修

终身维修指：厂家对所售产品提供终身维修服务。如果因为该产品生产年限过长，零配件无法供应，维修方案将与用户协商解决。

1.2、设备出现故障，在接到用户通知后，随时解答问题，若无法解决，48小时内到达现场。提供及时、迅速、优质的保修服务，保证设备所需的备品、备件和易损件为原厂全新件。厂家需为维修配件提供3个月以上保修。

2、厂家不得加入维修密匙或免费提供。

3、厂家提供中文操作手册。

4、安装：

到货后厂家需在15日之内安排工程师完成安装任务。对设备的使用和维护进行现场培训，确保使用者的正常操作和使用。紧急情况时可协商另行安排。

5、设备验收：

厂家提供详细的验收标准和验收手册。经医院或第三方（计量、CDC及相关部门等）检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。

6、培训：

到货后厂家需根据院方时间,安排不少于5人、每人不少于20小时的免费培训。要求提供具体培训方案。

五、采购标的的验收标准

厂家提供详细的验收标准和验收手册。经医院或第三方（计量、CDC及相关部门等）检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第2包 品目2-1控温毯1

# 一、数量：18台

二、主要用途：对患者进行亚低温治疗及围手术期进行复温。

三、技术参数：

（一）、主机：

1、加热：防腐加热盘。

2、制冷：压缩机水循环制冷，无氟制冷剂。

▲3、输出≥3路，每路独立控温。

4、毯温帽温设置范围：-2℃～40℃；最大升降温速度≤2℃/min。

5、降温毯和降温帽的表面温度：水温±1℃；表面温度不均匀度：≤2℃。

6、噪音：≤60dB

7、控制系统：

7.1、彩色液晶触摸屏：≥7英寸；

7.2、控制模式：毯帽监测模式和人体体温监测模式。

7.3、降温自动控制模式：31℃-37℃范围内≥5种可选（包括自定义温度）。

7.4、升温系统自动控制模式：36±2℃、40±2℃以及自定义模式。

7.5、内置传感器监测毯帽温度。

7.6、腋温和肛温传感器可任意选择。

7.7、具备缺水故障报警、超温报警、体温传感器低于下限报警功能。

8、降温毯、帽：

8.1、降温毯材质：TPU（热塑性聚氨酯），蜂窝状设计，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒（耐臭氧）；

8.2、配备毯套和帽套；

8.3、降温帽材质：TPU（热塑性聚氨酯）和璃钢硬帽（铜质内层，保温层≥3cm），两种降温帽可任选其一。

8.4、毯面最大承载压力：≥150kg，水循环正常。

8.5、具备自锁快速防漏接头。

三、主要配置：

1、主机：1台。

2、降温毯：1条。

3、升温毯：1条。

4、降温帽：1个。

5、人体探头：4个。

第2包 品目2-2控温毯2

# 一、数量：7台

二、技术参数

（一）、主机：

▲1、输出：≥2组输出，分别控制，可一路或两路同时工作。

▲2、水温温度控制范围：4-25℃.

3、空载平均降温速度：≥1.3℃/min。

4、负载最大平均降温速度：≥2.9℃/h。

5、目标温度设置范围：30-40℃。

6、控制系统：

6.1、中文操作界面；

6.2、常用固化程序≥10个，用户也可自定义设置。

6.3、定时范围：1-99h或长期运行，可自动计时（包括倒计时）。

6.4、温度监测：

6.4.1、配备体表温度和体腔温度探头。

6.4.2、监测误差：±0.1℃以内。

6.4.3、双路体温报警阈值：均可独立设置体温下限、体温上限。

6.4.4、具备体温监测报警功能，体温超限时报警并停止输出。

6.5、具有水量不足、传感器松脱等智能提示功能。

6.6、具备断电保护功能，断电时再通电开机后，仪器自动运行断电前的程序。

7、正常工作噪声≤55dB。

8、主机附带毯帽存储篮。

9、整机尺寸（长×宽×高）：≤500mm×350mm×950mm，可移动使用。

10、电源：AC 220V，50Hz±1Hz，功率≤700VA；

（二）降温毯、帽：

1、降温毯、帽材质：TPU材质；冰帽为贴敷式设计。

2、采用双向快速液压接头，无液体喷溅。

三、主要配置：

1、主机：1套

2、冰毯(含包套、连接管）：1条。

3、冰帽(含包套、连接管)：1个。

4、冰毯外套：1个。

5、冰帽外套：1个。

6、体表温度温度探头：1个。

7、体腔温度探头：1个。

8、毯帽挂篮：1个。

9、冰毯挂篮：1个。

10、防尘罩：1个

第2包 品目2-3 小儿心外基础器械1

# 一、数量：10台

二、技术参数

1、组织剪

1.1、数量：3把

▲1.2、医用不锈钢材质，刃口碳坞合金镶片；表面经哑光处理，不反光，耐腐蚀

1.3、弯型，长≥180mm。

1.4、可高温高压蒸汽灭菌。

2、组织镊

2.1、数量：2把。

2.2、医用不锈钢材质，表面经哑光处理，不反光，耐腐蚀。

2.3、直型，长度≥180mm。

2.4、可高温高压蒸汽灭菌。

3、组织镊：

3.1、数量：2把。

3.2、医用不锈钢材质，表面经哑光处理，不反光，耐腐蚀。

3.3、工作端：1×2齿，精细型，总长≥180mm。

3.4、可高温高压蒸汽灭菌。

4、持针器：

4.1、数量：3把。

4.2、医用不锈钢材质，表面经哑光处理，不反光，耐腐蚀。

4.3、带长型沟槽，总长≥185mm。

4.4、可高温高压蒸汽灭菌。

5、拉钩：

5.1、数量：2把。

5.2、医用不锈钢材质，表面经哑光处理，不反光，耐腐蚀。

5.3、4齿拉钩，尖头，大号弯型，总长≥165mm。

5.4、可高温高压蒸汽灭菌。

6、肺叶拉钩：

6.1、数量：2把。

6.2、医用不锈钢材质，表面经哑光处理，不反光，耐腐蚀。

6.3、工作端：40mm，总长≥250mm

6.4、可高温高压蒸汽灭菌。

7、肠钳：

7.1、数量：2把

7.2、医用不锈钢材质，表面经哑光处理，不反光，耐腐蚀。

7.3、直型带棘锁，总长≥140mm。

7.4、可高温高压蒸汽灭菌。

8、儿科肋骨剪：

8.1、数量：1把。

8.2、医用不锈钢材质，表面经哑光处理，不反光，耐腐蚀。

8.3、总长≥240mm。

8.4、可高温高压蒸汽灭菌。

9、肋骨牵开器：

9.1、数量：1把。

9.2、医用不锈钢材质，表面经哑光处理，不反光，耐腐蚀。

9.3、儿科用，工作端：18×21mm，最大撑开距离≥75mm。

9.4、可高温高压蒸汽灭菌。

10、肋骨牵开器：

10.1、数量：1把。

10.2、医用不锈钢材质，表面经哑光处理，不反光，耐腐蚀。

10.3、儿科用，工作端≥200mm。

10.4、可高温高压蒸汽灭菌。

11、支气管钳：

11.1、数量：2把。

11.2、医用不锈钢材质，表面经哑光处理，不反光，耐腐蚀。

11.3、总长：≥220mm

11.4、可高温高压蒸汽灭菌。

12、缝线钳：

12.1、数量：1把。

12.2、医用不锈钢材质，表面经哑光处理，不反光，耐腐蚀。

12.3、弯型带棘锁，总长≥240mm。

12.4、可高温高压蒸汽灭菌。

13、止血钳：

13.1、数量：2把。

13.2、医用不锈钢材质，表面经哑光处理，不反光，耐腐蚀。

13.3、弯型带棘锁，总长≥150mm。

13.4、可高温高压蒸汽灭菌。

14、起子：

14.1、数量：2把。

14.2、医用不锈钢材质，表面经哑光处理，不反光，耐腐蚀。

14.3、用于儿科，左弯型，总长≥175mm。

14.4、可高温高压蒸汽灭菌。

15、起子：

15.1、数量：2把。

15.2、医用不锈钢材质，表面经哑光处理，不反光，耐腐蚀。

15.3、用于儿科，右弯型，总长≥175mm。

15.4、可高温高压蒸汽灭菌。

16、钢丝剪：

16.1、数量：1把。

▲16.2、医用不锈钢材质，工作端碳坞合金镶片，表面经哑光处理，不反光，耐腐蚀。

16.3、硬钢丝：≥1.5mm，软钢丝：≥2mm，长度≥180mm。

16.4、可高温高压蒸汽灭菌。

17、持针器：

17.1、数量：3把。

▲17.2、医用不锈钢材质，工作端碳坞合金镶片，表面经哑光处理，不反光，耐腐蚀。

17.3、圆头，长度≥150mm。

17.4、可高温高压蒸汽灭菌。

18、小儿胸骨牵开器：

18.1、数量：2把。

18.2、医用不锈钢材质，表面经哑光处理，不反光，耐腐蚀。

18.3、叶片尺寸：28×30mm，可上下浮动2mm；牵开宽度≥140mm，臂长≥100mm。

18.4、可高温高压蒸汽灭菌。

19、小儿胸骨牵开器：

19.1、数量：1把。

19.2、医用不锈钢材质，表面经哑光处理，不反光，耐腐蚀

19.3、叶片尺寸：31×45MM，可上下浮动2mm；牵开宽度≥210mm，臂长≥140mm

19.4、可高温高压蒸汽灭菌。

第2包 品目2-4 小儿心外基础器械2

# 一、数量：10台

二、技术参数

1、外科牵开器：

1.1、数量：1 把。

1.2、 Mini-Finochietto牵开器，叶片：6×7mm，可上下浮动1mm；长度≥45mm。

1.3、医用不锈钢材质。

1.4、可高温高压消毒。

2、外科牵开器：

2.1、数量：1 把。

2.2、 Finochietto-Baby-Haight牵开器；叶片：31×31mm，可上下浮动2mm；长度≥100mm。

2.3、医用不锈钢材质。

2.4、可高温高压消毒。

3、外科牵开器：

3.1、数量：1 把。

3.2、描述： Cooley  L牵开器；叶片：35×50mm，可上下浮动5mm；长度≥200mm。

3.3、医用不锈钢材质。

3.4、可高温高压消毒。

4、外科牵开器：

4.1、数量：1 把。

4.2、Eufrate-Pasqué Flip-Over牵开器，叶片：16×30mm，可上下浮动2mm；分开≥65mm。

4.3、医用不锈钢材质。

4.4、可高温高压消毒。

5、外科牵开器：

5.1、数量：1 把。

5.2、 Baby-Haight牵开器，叶片30×30mm，可上下浮动2mm；长度：≥90mm。

5.3、材质：医用不锈钢材质。

5.4、可高温高压消毒。

6、 吸管：

6.1、数量：1条。

6.2、儿科用，长度≥195mm。

6.3、医用不锈钢材质。

6.4、可高温高压消毒。

7、外科牵开器：

7.1, 数量：1 把。

7.2、描述： Deaver牵开器，长度≥19cm。

7.3、医用不锈钢材质。

7.4、可高温高压消毒。

8、血管钳：

8.1、数量：1 把。

8.2、DeBakey ，超精细，长度：100mm±5mm.

8.3、医用不锈钢材质。

8.4、可高温高压消毒。

9、血管钳：

9.1、数量：1 把。

9.2、 45°Debakey，超精细，长度：140mm±5mm。

9.3、医用不锈钢材质。

9.4、可高温高压消毒。

10、血管钳：

10.1、数量：1 把。

10.2、 90°Debakey，超精细，长度：140mm±5mm。

10.3、医用不锈钢材质。

10.4、可高温高压消毒。

11、血管钳：

11.1、数量：1 把。

11.2, DeBakey，超精细，长度：180mm±5mm。

11.3、医用不锈钢材质。

11.4、可高温高压消毒。

12、血管钳：

12.1、数量：1 把。

12.2、DeBakey，超精细，长度：155mm±5mm。

12.3、医用不锈钢材质。

12.4、可高温高压消毒。

13、血管钳：

13.1、数量：1 把。

13.2、微型，50°，长度：≥12.5cm。

13.3、医用不锈钢材质。

13.4、可高温高压消毒。

14、血管钳：

14.1、数量：1 把。

14.2、婴儿半月型大号，长度≥13cm。

14.3、医用不锈钢材质。

14.4、可高温高压消毒。

15、血管钳：

15.1、数量：1 把

15.2、儿科Cooley血管钳，弯曲，长度≥14.5cm。

15.3、医用不锈钢材质。

15.4、可高温高压消毒。

16、血管钳：

16.1、数量：1 把。

16.2、描述：儿科Cooley血管钳，长度≥14cm。

16.3、医用不锈钢材质。

16.4、可高温高压消毒。

第2包 品目2-5 乳管镜系统

# 一、数量：1台

二、技术参数

（一）摄像光源系统：

1、摄像头传感器尺寸≥1/3英寸，逐行扫描。

2、分辨率：≥1900（H）×1100(V)。

3、最低照度：彩色≤0.2lx@F1.2、AGC48dB。

4、自动增益，最大≥48dB（可关闭）；手动调节：0～48dB，调节步长≤1dB。

5、电子快门：自动快门（可关闭）；手动调节范围：1/25s～1/50000s；

6、具备逆光补偿功能，可以设置测量区域，功能可关闭；

▲7、摄像光源系统：

▲7.1、双光源：氙灯光源和LED光源。

7.2、LED光源使用寿命≥10000小时。

8、硬管内窥镜与摄像光源系统同为同一厂家产品。

(二)、硬管内窥镜：

1、镜管外径：≤0.95mm；内置手术通道：≥0.18mm。

2、镜管长度：≥80mm。

3、视场角：≥27°。

4、石英导像束：≥3000像元。

▲5、免拆装，传光、传像束与工作通道一体。

（三）、图文处理系统：

1、硬件：

1.1、CPU：i7或以上性能。

1.2、内存：≥？G；硬盘≥？G。

1.3、彩色液晶显示器≥19英寸。

1.4、打印机：彩色激光打印机，打印分辨率≥600dpi。

2、软件功能：

2.1、具备系统管理、病历管理、图像管理、系统设置、备份管理功能。

2.2、图像采集模块：具备图像采集、图像缩放、图像冻结、动态图像录制功能。

2.3、病例管理模块：可查看、查找、删除、备份、统计病例。

2.4、报告生成模块：可手动输入或选择词条的方式填写报告的文字内容。

▲2.5、具备乳腺检查临床专业术语数据库，包含临床症状术语模板、乳导管检查术语模板。

（四）、仪器车：钢塑材料，静音脚轮。

（五）、配套附件：

1、泪道探针（扩张管）

1.1、直径：0.5－1.2mm范围内≥？种可选；

1.2、数量：5根。

2、消毒筐：

2.1、不锈钢材质，内铺硅胶减震垫。

2.2、数量：1个。

3、一次性使用活检穿刺针：1支。

4、一次性使用输液连接管：10根。

三、主要配置：

1、摄像光源系统：1套。

2、硬管内窥镜：1条。

3、图文处理系统：1套。

4、仪器车：1辆。

5、配套附件：1套。

第2包 品目2-6微波消融仪

# 一、数量：1台

二、技术参数

1、工作频率： 915MHz±1%。

2、微波发射源：固态模块发射源。

3、输出端口：≥2个。

4、输出功率误差：≤10%。

5、线缆驻波比：≤3。

6、工作模式：连续、间歇模式。

7、治疗时间设置范围：1-30min，治疗时间到，自动停止输出。

8、具备冷却系统，消融针与正常组织接触面的温度：≤45℃。

9、消融针杆温监测及超温保护系统：

9.1、消融针与正常组织接触面温度实时监测、显示。

9.2、测温范围：10～45℃，精度：±0.5℃以内。

9.3、当温度超过45℃时，设备自动停止输出。

10、旁开测温及超温保护系统：

10.1、具备消融范围边缘温度监测功能，监测通道：≥2个；

10.2、测温范围：35～99.9℃，精度：±0.5℃以内。

10.3、当测温针温度超过设定值时，设备自动停止输出。

11、具备脚踏开关。

12、无用微波辐射≤10mW/cm²；仪器外壳泄漏≤10mW/cm²。

13、工作站：

13.5、具备病例管理系统，可新建、查询、保存、打印、删除患者病历信息；

13.6、所有信息存储于数据库中，可支持导出。

14、工作条件：

14.1、电源：AC 220V±10%；频率50Hz±2%，功率：≤1200VA。

14.2、环境温度： 5～40℃；湿度≤85%；气压：90-105kPa。

三、主要配置：

1, 微波消融治疗仪主机源）：1台。

2、工作站：1套。

3、治疗导线：4条。

4、挂水支架：1个。

5、脚踏开关：1个。

第2包 品目2-7 等离子双极电切电凝系统

# 一、数量：1台

二、技术参数

（一）等离子双极电切电凝系统主机。

▲1、具有等离子双极电切和电凝功能。

2、输出频率≥50KHz

3、切割模式最大输出功率：200W±40W@额定负载150Ω±10Ω。

4、凝血模式下最大输出功率：100W±20W@额定负载100Ω±10Ω。

5、控制系统：

5.1、液晶显示屏：≥5.5英寸。

5.2、可同时显示动态阻抗、电极状态和切凝的模式、功率。

▲5.3、可自动识别不同功能的双极电极，并自动设定切割模式或凝固模式输出的默认功率，功率可手动调节。

5.4、具有超负荷保护装置。

5.5、凝血模式或切割模式可显示阻抗条图。

5.6、具有电极安装状态显示功能。

5.7、电切镜模式：具备盐水下组织切割与凝血功能；

5.8、腹腔镜手术和开放手术模式具备双极电切和电凝功能。

5、具备双踏板脚踏开关。

6、可提供一次性等离子双极环状电极，大环或粗环可选，单环状自带正负极，电极与导线一体式。

7、可提供一次性等离子多形状双极电极，包括环状、铲状、犁形电极、杆状、针状、钩状、滚状、电凝钩(腹腔镜手术用)、腹腔镜用双极电凝钳、多功能凝切钳等，其中杆状和针状可选270mm、330mm、570mm三种规格长度。

（二）电切内窥镜：

1、可连续进出水冲洗对流。

2、内窥镜：

2.1、视向角：12°。

2.2、直径：≤4mm。长度≥300mm。

3.3、目镜与镜端采用蓝宝石镜面，无腐蚀性，可134°高温高压消毒≥18min。

4、操作手件：

4.1、被动式操作手件。

4.2、前操控手柄可同时四手指抓握，从中指至小指由上至下逐渐向后倾斜，与后拇指始终形成圆弧型的自然抓握状态。

5、外鞘：≤26Fr，具备进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流。

6、内鞘：

6.1、≥24Fr，可360°旋转。

6.2、具备内鞘进水接头，遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术。（提供证明文件）

7、具备闭孔鞘芯。

8、具备冲洗接头。

三、主要配置：

1、等离子双极电切电凝系统主机：1台。

2、双踏板脚踏开关：1个。

3、电切内窥镜：1套。

4、一次性等离子双极电极：4个。

第3包 品目3-1 全自动微生物样本处理系统

# 一、数量：1台

二、主要用途：用于日常微生物样本处理工作流程，自动化完成微生物接种、KB法药敏检测、革兰染色涂片、肉汤增菌等操作。

三、技术参数：

1、	涂片模块：

▲1.1、系统通过传送带自动实现样本装载和卸载；模拟手工操作过程，采用接种环划线模式完成涂片制备。

1.2、样本上样体积：1ul～30ul；

1.3、处理多个样本时，在相邻样本间自动对接种环进行灭菌处理，还可按照人工预先设定的流程自动在清洗液中清洗接种环；

1.6、通过激光打印机自动在玻片上打印条码信息，并识别上传；

1.7、涂片对自动卸载至托盘加热固定，加热温度：40℃±1℃，可同时容纳≥40张玻片；

2、AST药敏模块

2.1、系统使用接种环或涂布棒，自动完成待测样本在平板上的均匀涂布；

▲2.2、配置≥4个纸片分布器，每个纸片分布器可同时将1-6个纸片分布到制备好的平板上。

2.3、配有成像相机（≥4500万像素），在分布纸片后对平板进行成像；

2.4、处理多个样本时，在相邻样本间自动对接种环进行清晰和灭菌处理，避免样本交叉污染；

3、增菌肉汤接种模块：

3.1、自动打开管盖并完成肉汤接种，完成后自动拧紧管盖。

3.2、兼容LIS系统，自动扫码并在接种后在管壁外侧粘贴识别条码标签；

3.3、适配不同体积的接种环，并能在不同接种环间自动切换；

3.4、可适配12mm和16mm直径的试管；

▲3.5、可同时放置≥4种，每种≥12管的肉汤。

4、工作站： 4.1、CPU：i5。

4.2、内存≥64G；硬盘≥500G。

4.3、彩色液晶显示器≥24英寸。

5、软件功能：

5.1、成像软件可自动测量益菌环大小；

5.2、具有机器学习功能，通过对样本进行学习积累，可根据使用者的数据进行判读规则的制订。

5.3、根据图像对结果进行定性和定量分析，包括形态学、统计学等数据类型。

5.4、可跟踪菌落生长状态，区分菌种类型和优势菌种。

5.5、可对菌落间相互作用进行分析；

5.6、自动判定阴性结果和阳性结果；

5.7、可根据结果和规则自动对菌落进行标记；

5.8、结果的动分类、统计和保存；

5.9、与LIS兼容，可将数据自动上传到LIS系统。

6、可兼容各类型和品牌的商品化平板，包括血平板、显色平板、选择性平板等；

7、可兼容不同培养样本类型，包括尿液、痰液、粪便、拭子等；

第3包 品目3-2 空气消毒机1

# 一、数量：20台

二、设备用途：用于医院各场所的空气消毒。

三、技术参数：

1、采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒。

▲2、人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害。

▲3、循环风量≥1000m³/h，可适用于最大≥100m³体积的场所。

4、等离子体发生器：

4.1、等离子体发生器集尘区电场强度：≥4000V；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）。

4.2、等离子体密度：5.6×1018～1.25×1019/m3（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）。

4.3、等离子体发生器使用寿命≥50000h，高压电源使用寿命≥50000h。

5、配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.8×107个/cm3（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）。

▲6、设备持续工作1h，臭氧残留量≤0.003mg/m³（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）。

7、净化消毒效果（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）：

7.1、对白色葡萄球菌的杀灭率：≥99.90%。

7.3、气雾室甲型流感病毒H1N1杀灭率：≥99.9%。

7.4、气雾室肠道病毒EV71杀灭率≥99.2%。

7.5、气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率：≥99.9%。

7.6、气雾室冠状病毒HCoV-229E、甲型流感病毒H3N2的杀灭率：≥99.99%。

7.7、气雾室新型冠状病毒SARS-CoV-2杀灭率：≥99.99％。

7.8、设备持续消毒1h后，室内的空气平均菌落总数：≤4CFU/皿（15min）。

7.9、设备持续工作1h，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率：均≥90%。

7.10、洁净空气量CADR（颗粒物）：≥450m³/h。

7.11、设备持续工作30min，PM2.5去除率：≥99.92%；设备持续工作1h，PM2.5去除率：≥99.99%。

7.12、设备持续工作1h，可使100m³密闭房间达到十万级洁净度。

7.13、设备持续工作2h，甲醛的净化效率≥96.1%、氨的净化效率≥95.2%、苯的净化效率≥96.1%、TVOC净化效率≥98.0%。

8、控制系统：

8.1、具备液晶显示屏，可实时显示北京时间、定时时间、定时时间段、室内温湿度、故障报警、累计工作时间。

8.2、具备遥控器，可一键锁定。

8.3、风速：≥3挡可调。

8.3、工作模式：手动、定时、临时模式。

8.4、程控数量（定时消毒）≥5组。

8.5、具备等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警功能。

9、噪声：≤60dB。

10、移动式，配备医用静音脚轮，外形尺寸：≤400×400×950mm。

11、壳体采用冷轧钢板，表面静电喷涂。

12、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤150W。

▲13、产品在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图。

14、生厂商通过ISO9001、ISO13485认证并提供证书复印件。

四、主要配置：

1、主机：1台。

2、遥控器：1个。

第3包 品目3-3 空气消毒机2

# 一、数量：30台

二、技术参数

1、柜式，可移动。

2、适用房间：≥120m³。

3、负离子浓度：≥3×106/cm3。

▲4、净化风量：≥1200m3/h。

5、紫外线灯管功率：≥20W×2。

6、等离子体电子密度：≥1.37×1015/m3。

▲7、白色葡萄球菌杀灭率：≥99.9%。

▲8、自然菌消亡率：≥92%。

▲9、臭氧泄露量：≤0.013mg/m3。

10、对人类冠状病毒杀灭率：≥99.99%。

11、颗粒物洁净空气量：≥600m3/h。

12、颗粒物净化能效：≥6.2m3/(W.h) 。

13、噪音：≤70bB（A）。

14、具备清洗提示、故障提示和配件更换提示功能。

15、电源：AC 220V±10%，50Hz±3%，功率≤200W。

第5包 品目5-1 基因测序仪1

# 一、数量：1台

二、技术参数

（一）、基因测序仪：

▲1、具备医疗器械注册证，可对来源于人体样本的脱氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA）进行测序，用于临床上诊断。

2、可进行肿瘤伴随诊断测序、肿瘤靶向甲基化测序、遗传病诊断测序、小型全基因组测序、宏基因组测序、低深度全基因组测序、转录组测序、多重扩增和杂交捕获等靶向测序。

3、中文测序控制软件。

4、操作模式：单载片测序模式、双载片同时测序模式、双载片滚动上机测序模式以及混合读长的双载片混动上机测序模式。

▲5、采用四色荧光技术。

▲6、单次可同时运行≥2张芯片。

7、序列数目：单次运行最高产出≥150M Reads数。

8、数据量：单次运行最少可产出≥8G碱基数据，每24小时可产出≥96G碱基数据。

9、具备多时点数据输出功能。

▲10、自样品放入基因测序仪后，始终以原始序列为模板进行线性扩增。

11、测序：

11.1、具备单端测序 (SE) 和双端测序 (PE)模式，至少包括PE50或SE100。

▲11.2、SE100测序模式下，测序时长≤5h。

11.3、数据质量：使用标准文库PE50/SE100， 高于 Q30 的碱基百分比≥90%。

11.4、具备一键测序功能。

11.5、内置生信计算模块，支持边测序边分析。

12、测序流程运行结束后可直接进行自动清洗，无需手动干预。

13、可采用预置试剂。

14、控制工作站：

14.1、CPU：i5或以上性能。

14.2、内存≥64GB，机械硬盘≥6TB。

14.3、彩色液晶显示器：≥17英寸

17、工作条件

17.1、环境温度：19～30℃；

17.2、相对湿度：20%～80%RH；

17.3、气压范围：70kPa～105kPa。

（二）、基因测序文库制备仪：

1、具备医疗器械注册证。

▲2、集成化设计，具备移液装置（≥8通道）、PCR仪、温控、磁力架等功能模块。

3、全程自动化实现样本核酸提取、PCR扩增、文库制备等。

4、温度控制模块控制范围：4℃-90℃，可用于试剂低温保存。

5、具备自动PCR仪功能，温度设置范围：4～99℃。

6、配备紫外灯、层流罩，空气洁净系统，洁净等级：ISO5级。

7、移液装置

7.1、移液范围：1-200μL。

7.2、移液精确度：≤5%@1μL、≤1%@200μL。

7.3、移液误差：±10%以内@1μL、±1%以内@200μL。

8、机械臂定位精度：±0.1mm以内。

9、平台开放，支持第三方及定制化应用开发。

10、占地面积≤0.5m3 。

（三）、基因数据分析一体机：

1、前置机：

1.1、CPU：i5或以上性能；

1.2、内存≥8GB，固态硬盘≥512GB。

1.3、彩色液晶显示器≥17英寸。

2、服务器：

2.1、CPU：≥4个，主频≥2.1G。

2.2、内存：≥768GB。

2.3、系统固态硬盘：≥960G×2。

2.4、RAID硬盘：SSD ≥11块，单块容量≥3.84TB。

2.5、彩色液晶显示器≥17英寸。

3、软件功能：

3.1、具备样品管理、实验管理、数据管理、报告管理、临床检测信息分析、权限设置功能。

3.2、可离线运行，实现本地化存储、分析、出具报告。

3.3、内置数据管理系统，实现本地化对肿瘤检测样本的数据统计、数据挖掘、可视化显示等功能。

▲3.4、配备非小细胞肺癌突变相关分析软件（具备医疗器械注册证）

▲3.5、具备乳腺癌易感基因（BRCA基因）相关分析软件（具备医疗器械注册证）

3.6、可适配的测序平台≥3个。

（四）、配套设备

1、UPS电源：

1.1、功率≥6kW。

1.2、续航时间≥2h。

三、主要配置：

1、基因测序仪：1套。

2、基因测序文库制备仪：1套。

3、基因数据分析一体机：1套。

4、UPS电源：1台。

5、DNA超声打断仪：1台。

6、PCR：1台。

7、金属浴：1台。

8、组织核酸提取仪：1台。

9、移液器及枪头：1套

第5包 品目5-2 基因测序仪2

# 一、数量：1台

二、技术参数

（一）、主机

▲1、可同时进行≥4道毛细管电泳分析。

2、可同时≥6色荧光的实时检测.

3、独立固态激光光源≥1个，具备4条独立的光纤的激发光源；

4、具备独立制冷结构；

5、仪器可自动进行光学校准，电泳时仪器会自动对每个样品进行光谱校准。

6、可兼容8联排管和96孔板。

7、可在同一反应板上进行测序和片段分析。

▲8、最大测序连续读长≥800bp，测序准确度≥99%；

9、片段分析分辨率≤0.15bp。

10、最短运行时间≤30min。

11、每天最多可检测≥192个样本。

▲12、一体化卡夹设计，毛细管阵列、电泳胶传送系统、电泳胶和阳极缓冲液合为一体；

13、采用无线射频识别（RFID）技术追踪关键消耗品数据并记录管理信息；

14、彩色液晶触摸显示器在不外接计算机时可独立运行。

15、外形尺寸：≤600mm×700mm×600mm。

（二）、数据采集分析工作站：

1、CPU：≥I3。

2、内存≥8G；硬盘≥500G。

3、彩色液晶显示器：≥19英寸。

4、打印机：彩色喷墨打印机。

5、具备正版操作系统。

（三）、全自动数据分析软件：

1、具备STR分型、SNP基因分型检测的数据分析及报告输出功能。

2、完成96份样本报告≤5min；

3、具备质量控制系统，通过≥4种质量指标评估数据和报告质量；

（四）、工作条件

1、环境温度：15-30℃。

2、环境湿度：20-80%

3、电源：AC 100-240V，50Hz±1Hz

三、主要配置

1、基因分析仪：1台。

2、装机套装：1套（含质控品和校准品）。

3、数据采集分析工作站：1套。

4、基因分析仪应用软件：1套。

5、全自动数据分析软件：1套。

第7包 品目7-1 体外冲击波碎石机

# 一、数量：1台

二、技术参数

（一）、碎石机主机系统：

1、电磁式冲击波源：

1.1、高压放电治疗电压：11kV～17kV，连续可调。

1.2、高压放电电容最大储能值：≥150J。

1.3、焦点冲击波压力峰值的最大值：30MPa±5%。

▲1.4、冲击波源焦点聚焦范围：径向±7mm以内。

1.5、进行治疗时电压数值位定值非波动值。

1.6、冲击波源具有故障报警功能，可自动切断高压系统。

1.7、冲击波波源具有实时抽真空功能，可实现低能量低剂量碎石。

2、冲击波源、高压开关、高压电容可独立维修更换。

3、一体式水气阀箱.

4、操作控制系统

4.1、内嵌式计算机模块控制（非MCU控制）；

4.2、触发计数采用递减倒计数可自动停止触发；可显示触发计数；

4.3、可自动跟踪调压

4.4、可自动显示机器故障位置；

4.5、床边可移动彩色液晶触摸屏≥6英寸；主控制台彩色液晶触摸屏≥9英寸，双屏同步显示；

4.8、液晶显示器≥19英寸；

4.5、电脑液晶显示器≥19英寸（带病例管理系统）；

4.6、声光报警和文字显示故障；

4.7、触摸屏可关闭背光电源，延长屏的使用寿命。

5 、治疗床及主机：

5.1、治疗C臂

5.1.1、顺时针旋转≥28°，逆时针旋转≥28°。

5.1.2、可上下翻转≥180°定位。

5.1.3、小C臂（带冲击波源）沿圆弧滑轨滑动角度≥40°。

5.2、治疗床：

5.2、带轮,四轮着地可移动、可锁死。

5.3、治疗床承重：≥135kg。

5.4、治疗床最低高度：≤700mm。

（二）、X线定位系统：

1、采用C臂运动，实现X线双向透视定位。

2、高压发生器：

3.2、最大功率：≥3.5KW。

3.3、最高管电压：≥110kV。

3.4、最大管电流：≥80mA。

4、影像增强器；≥9英寸。

5、摄像机像素：≥100万。

6、图像分辨率：≥14LP/cm。

7.2、具备病例管理功能，可储存图像、打印病例和图像。

（三）、B超定位系统：

1、B超探头定位装置环冲击波源锥形360度运动。

2、电动探头进给范围：25～125mm。

三、主要配置：

1、主机：1台。

2、治疗床：1张。

3、离体碎石架、定位盘：1套。

4、压腹带：1套。

5、小水囊：2个。

6、对讲系统：1套。

7、X线定位系统：1套。

8、B超定位系统：1套。

9、工具箱：1套。

第7包 品目7-2 膀胱扫描仪

# 一、数量：2台

二、技术参数

1、探头：

1.1、3D机械扇扫。

1.2、频率：2.5MHz±5%。

1.3、B型扫描角度：≥120°；

▲2、膀胱定位方式：预扫描定位、投影定位。

▲3、切面建模数量：12面；

4、容积额测量范围：20-999mL；显示精度：≤1mL。

5、容积误差：±15mL以内@20mL～99mL、±15%以内≥100mL〜999mL。

6、彩色液晶触摸显示屏≥5.5英寸。

7、显示模式：实时图像、投影图像。

8、内部存储容量：≥100人次；

9、外部存储：USB存储设备。

▲10、内置热敏打印机，可打印电子病例。

第7包 品目7-3 尿流率测定系统

# 一、数量：1台

二、主要用途：用于测量尿液重量和排尿时间，计算尿流过程参数（尿量、尿流率）和过程曲线。

三、技术参数

1、称重单元及操作控制系统均内置锂电池，可续航≥12h，均具备USB充电接口。

2、称重单元：

2.1、无线称重单元，蓝牙无线连接操作控制系统，图形数据实时显示。

2.2、无线称重单元的支撑架可折叠。

▲2.3、无线称重单元能存储记录≥100个尿流率数据。

2.4、当称重单元和操作系统再次连接时尿流量数据能被全部打印出来。

2.5、患者可随身携带。

3、操作控制系统：

3.1、硬件参数

3.1.1、液晶触摸显示屏≥10英寸。

3.1.2、配无线键盘。

3.1.3、运行内存≥6G，存储内存≥64G。

3.1.4、防尘防水级别：IP67级，可酒精擦拭消毒。

3.1.5、配备无线连接打印机

3.2、参数测量：

3.2.1、排尿量测量范围：0mL～1000mL，误差：±1%以内。

3.2.2、排尿时间测量范围：0s～660s，误差：±5%以内。 3.2.3、排尿等待时间：≥660s。 3.2.4、尿流率范围：0mL/s～100mL/s，误差：±1mL/s以内或±1.0%以内。 3.2.5、尿流率分辨率：≤0.5mL

3.3、软件功能：

3.3.1、可自动测量和记录尿流量、尿流时间、平均尿流率、最大尿流率、达到流率峰值的时间、排尿时间、排尿等待时间、加速度、2秒时的尿流率。

3.3.2、可记录全程尿流率曲线，全程曲线时间坐标随排尿时间长短自动变化。

3.3.3、测试时间设置范围：140s-660s，可随时点击停止测试。

3.3.3、具有数据自动分析处理功能，可显示标准的列线图、可自动出具诊断结果、自动打印图文病历报告。

3.3.4、当称重单元和操作系统再次连接时尿流量数据可打印全部数据。

4、工作条件：

4.1、环境温度范围：5℃～40℃。 4.2、相对湿度范围：≤90％。 4.3、大气压力范围：90kPa～105kPa。 三、主要配置：

1、称重单元：1个。

2、操作控制系统：1套

第7包 品目7-4 钬激光碎石机

# 一、数量：1台

二、主要用途：用于泌尿系结石的碎石、肿瘤的汽化和凝固；用于皮肤科尖锐湿疣、肉芽肿、浅皮肿瘤的汽化和凝固。

三、技术参数

（一）、主机：

1、工作激光

▲1.1、输出波长：2100nm ±100nm。

▲1.2、脉宽可调范围：200μs-800μs。

1.3、脉宽间距：宽窄脉宽间距≥600us。

1.4、脉冲重复频率：5Hz～40Hz可调。

1.5、光纤末端单脉冲能量范围：0.5J～4.5J。

1.6、光纤终端最大平均输出功率：≥80W。

1.7、激光能量输出不稳定度：±5%以内。

1.8、激光输出功率复现性：±5%以内。

1.9、激光耦合效率≥90%

2、指示光：

2.1、波长520nm±20nm。

2.2、功率可调，最大功率：5mW±10%。

3、控制系统：

3.1、彩色液晶触模显示屏≥8英寸。

3.2、内置专家数据库。

4、冷却系统：水冷，激光治疗机可连续工作≥8h。

5、噪声≤70dB。

6、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%.

（二）、光纤：

▲1、光纤：≥5种光纤可选，直径至少包括200μm、272μm、365μm、550μm、800μm（直径可上下浮动5%）。

2、直径200μm光纤：

2.1、内径：200μm±5%；外径：365μm±5%。

2.2、最小弯曲半径：≤7mm。

2.3、有效传输功率：≥45W。

3、直径272μm光纤：

3.1、内径：272μm±5%；外径：272μm±5%。

3.2、软光纤，有效传输功率：≥60W。

四、主要配置：

1、主机：1台。

2、272um光纤： 1条，550um光纤： 1条。

第7包 品目7-5 掺铥光纤激光治疗机

# 一、数量：1台

二、技术参数

1、工作激光

1.1、激光器类型：光纤激光器。

1.2、输出波长：1940nm±50nm。

1.3、激光器工作方式：脉冲波、连续波。

1.4、脉冲频率可调，最高脉冲频率≥500Hz。

1.5、最大输出功率：≥60W。

▲1.6、单脉冲能量调节范围：0.1J-5J。

1.7、脉冲宽度可调范围：300μs-1500μs，间距≥1200μs。

1.8、激光能量输出不稳定度：±5%以内。

1.9、激光输出功率复现性：±5%以内。

1.10、激光输出接口：国际通用SMA905接口。

2、指示光：绿色，亮度可调节。

3、双脚踏开关，可分别独立调整参数。

4、控制系统：

4.1、彩色液晶触摸显示屏≥6英寸。

4.2、功率反馈系统，可以自动跟踪、实时显示。

▲4.3、具备光纤破损自动识别和报警功能。

5、冷却系统：风冷。

6、防电击等级：BF型。

7、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤2kVA。

（二）、光纤：

▲1、光纤：≥5种光纤可选，直径至少包括200μm、272μm、365μm、550μm、800μm（直径可上下浮动5%）。

2、补充各种光纤的弯曲半径、最大传输功率。

三、主要配置

1、主机：1台。

2、脚踏开关：1个。

3、272um光纤：3条，550um光纤： 3条。