- 第五章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为首都医科大学附属北京胸科医院配置医用设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 胸阻抗断层成像仪 | 1 | 是 |
|  | 1-2 | 基因测序仪 | 1 | 否 |
|  | 1-3 | 微生物培养仪 | 1 | 否 |
| 2 | 2-1 | 卧式高压蒸汽灭菌器 | 1 | 否 |
|  | 2-2 | 中央监护系统 | 1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：交付时间3个月内，支付方式：首付35%其余65%在设备验收通过后，根据财政资金拨付情况支付。

2、采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京胸科医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

3.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

6.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

质量保证期（保修期）：详见各包技术规格中质保要求。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3. 投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 品目1-1胸阻抗断层成像仪

一、技术参数：

1、应用电阻抗断层成像技术，显示肺部通气影像，持续生成肺功能横截面图，可持续提供有关区域通气分布和呼气末肺容量变化的图形信息。可用于机械通气、无创通气、高流速氧疗和自主呼吸的患者，适用于重症监护病房、麻醉室及恢复室等不同临床环境。

▲2、全触摸彩色显示屏≥17英寸，分辨率≥1440 x 900 像素，对比度≥500:1，可上下左右旋转调节，可视角度≥130°。

3、当主电源故障后，内置电源能维持使用时间≥5分钟；主电源：AC100 -240 V， 50Hz。

4、配备中继电缆，包含中继电缆插头和颜色字母标记的患者端左、右插

▲5、设备允许接入电极缚带适用胸围范围：36-150cm。每种型号的电极缚带含等距电极≥15个，封口端1个。封口可根据患者胸围尺寸调节。各型号颜色不同并带有尺寸标签，患者电缆型号与电极缚带型号相匹配。具备参考电极。

6、可显示电极平面内呼气末肺容量短期变化的区域信息，可显示呼气末电阻抗波形变化趋势≥120分钟，可选择任意两个时刻进行呼气末电阻抗比较分析，通过差值图像形式表现两个时刻呼气末电阻抗的差值，显示监测区域内呼气末肺容量的短期变化信息。具有可用于床边持续观察肺功能，以及既时评估治疗手法如PEEP滴定、俯卧位、肺复张等对局部通气分布所产生的影响。

7、肺内通气变化的区域信息至少包含以下信息：实时横截面电阻抗动态图像、横截面电阻抗状态图像、实时电阻抗波形、信息数值化显示、信息趋势化显示。其中横截面电阻抗动态图像包含EIT敏感区域内不同肺部区域功能有关的信息。横截面电阻抗状态图像可用于肺部各区域不同时间的比较评估或区域通气分布的量化分析。

8、具有影像数据分析功能，采样率≥50Hz，可作为趋势数据来呈现，区域通气分布回顾时间≥120分钟，在趋势数据中选择任意两个时刻进行图像比较分析，通过差值图像形式表现两个时刻通气状态的差值。

▲9、具备高级数据处理软件，具有以下功能：患者信息录入、患者数据记录、事件标记功能、数据回顾功能、文件夹管理、高帧采样（最高50Hz）、3种滤波器设置、2种切点频率设置，切点频率设置范围10-300/min、手动调节功能。其中数据回顾功能可播放已保存的患者通气图像及数值信息；滤波器设置功能有助于区分通气和心脏活动造成的电阻抗变化信息。

10、可通过数据电缆连接，在床旁与指定的呼吸机共享潮气量、压力参数及容量-时间波形，并显示于该设备屏幕。

▲11、设备自带分析界面，可执行PEEP滴定分析功能，可识别最多≥15个不同PEEP水平下，肺顺应性变化，显示区域通气延迟（RVD），肺过度膨胀与肺塌陷区域，提供最佳PEEP推荐，并可生成相应报告。

12、具有增强对比功能，能识别因心脏活动、膈肌活动、胸腔积液、气胸等引起的反向阻抗变化信息，提示电极缚带与患者电缆位置过低可能等临床信息。

13、具备区域通气延迟RVD监测，可提供2种RVD计算及显示方式（RVD 比率、RVD SD），且可设置RVD阈值及RVD切点值

二、配置

1、USB接口：≥2个。

2、RS232接口：≥2个。

3、台车：1台，支持安装17英寸显示器。

主机：1台。

★5、提供至少五年原厂的仪器免费维护保养。

第1包 品目1-2基因测序仪

一、用途：用于对来源于人体样本的脱氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA）进行测序，以检测基因序列，辅助诊断疾病或疾病易感性。以提供的NMPA医疗器械注册证适用范围/预期用途为依据。

二、技术参数：

1、通量：单次运行可产出≥150G碱基的序列信息。

2、测序模式：单末端测序模式（SE）和双末端测序模式（PE）。

3、序列数目：单末端测序模式 (SE) 下,单张芯片单次运行可产出≥500M有效信号点。

4、平台：配置两种规格芯片，满足不同业务需求。单末端测序模式 (SE) 下,高通量芯片（FCL）能满足≥500M 有效信号点，中通量芯片（FCS）能满足≥100M 有效信号点。

▲5、序列读长：至少支持SE50、SE100、PE100、PE150可选，且已获药监局批准可用于临床。

6、获证测序试剂的最短测序时长≤7小时。

7、样本标签序列≥9个碱基（bp）。

8、可连续读取≥12 个（如 AAAAAAAAAAAA）单个重复碱基序列信息。

9、芯片：采用规则阵列技术。

10、数据质量：使用标准文库SE50，PE100，Q30≥85%。

11、检测模式：提供一键测序模式。

12、测序的同时能进行初步数据分析，并产生有质量打分的碱基序列。

13、自动本地化完成信息分析,分析结束后直接输出检测报告。

▲14、设备可拓展应用，提供与此设备适配的不同临床应用项目的高通量基因检测试剂盒≥5种，提供三类医疗器械注册证以及适配机型证明材料，并加盖试剂厂家和投标人公章。

15、提供高通量基因检测不同临床应用项目的配套数据分析软件≥5种，提供医疗器械注册证，并加盖软件厂家和投标人公章。

三、基因数据分析系统：

1、功能可支持样品管理、实验管理、数据管理、报告管理、多种临床检测应用的信息分析、权限设置。

2、与网络有物理隔绝，离线运行，实现本地化存储、分析、出具报告。

3、可提供与所投设备配套使用的病原相关分析软件≥2个，提供医疗器械注册证。

▲4、提供的分析软件具有三类医疗器械注册证。

5、mNGS本地化检测分析涵盖≥16000种病原微生物，≥32种耐药基因，≥280种毒力基因。

6、tNGS本地化检测分析涵盖≥230种呼吸道感染病原微生物，≥30种耐药基因，≥10种毒力基因

7、tNGS的检测范围≥10种结核分枝杆菌，达到种水平鉴定能力，包含结核分枝杆菌、牛结核分枝杆菌、非洲结核分枝杆菌及卡介苗等，及≥40种人致病相关的非结核分枝杆菌并鉴定至种或亚种水平.

8、tNGS具备抗结核分枝杆菌一线、二线药物（能包含抗非结核分枝杆菌药物）的耐药基因的点突变分析能力，检测耐药基因需涵盖WHO推荐的13种药物，并有相应的报告呈现；

9、基因数据分析系统采用可扩展处理器，CPU性能不低于金牌 6418H 2.1G 24核，数量不少于4块。

10、系统硬盘不低于960GB*2块，数据硬盘不低于3.84 TB*11块。

11、内存≥768GB。

四、售后范围：

1、安装现场进行免费人员技术培训直至本地可独立开展工作；

2、提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常；

3、生产商负责设备免费安装调试，保修期内免收维修人工费和差旅费，定期维护、终身维修；

4、厂家直接提供技术服务，设备出现故障时保证24小时内服务维修响应，并派技术人员到达现场维修设备；

5、厂家在国内有专门的生物信息和报告解读团队，根据项目需求，随时跟进；

6、软件免费升级。

★7、提供至少五年原厂的仪器免费维护保。

第1包 品目1-3微生物培养仪

一、适用范围：用于人体支气管肺泡灌洗液、支气管吸出物、胸腔积液、滑液、腹膜液、脑脊液、血液、尿液以及试子样本中的微生物进行培养。

二、技术参数：

1、检测原理：采用激光散射技术或色原法检测技术;当培养瓶内有微生物生长，经光电检测得知变化情况，自动连续记忆并制成曲线图，通过计算机分析处理后，判断阴性或阳性结果。

▲2、检测容量：单模块标本检测位≥250个。

3、培养模式：抽屉式培养箱，恒温控制、震荡或磁力搅拌培养功能。

4、温控系统：配置独立温度检测和控制系统，恒温控制增菌功能温度波动范围≤±1.5℃。

5、培养周期：每个培养瓶孔位设置独立检测器，支持每个孔位设定独立不同的培养周期。

▲6、取放瓶模式：

6.1盲置：扫码后，可在任意可用空位放入标本瓶；

6.2盲取：指定瓶位指示灯阳性/阴性瓶后，其它类型空位指示灯熄灭，同类型指示灯保持点亮，方便快速取出同类型的标本瓶。

7、检测频率：仪器24小时连续不间断实时监控，每5-10分钟自动对每份标本检测一次并记录，形成微生物生长曲线，对阴阳性结果自动判定，并能给出声音、图形等相关报警信号提示。

8、匿名培养：支持匿名瓶上机培养，并可通过设置将匿名瓶转换为正式瓶。

9、延迟上机：支持延迟瓶放入时间≥48小时，延迟放瓶不影响检测。

10、样本再培养：取出后的培养瓶，扫码后再次上机可以继续培养，之前检测数据不丢失；支持假阳培养瓶重新放入检测。

11、条形码：双条码管理系统，可随意或指定方式取瓶及置瓶；

12、自动检测：全自动化培养、检测、预警，无需手工校正；

13、远程控制：支持远程控制，支持接入实验室管理系统，如HIS、LIS系统，并承担所需费用及技术支持。

14、结果报告：可导出带生长曲线的样本检测报告。

▲15、培养瓶种类：成人需氧/厌氧中和抗生素瓶；儿童需氧瓶；L型需氧/厌氧中和抗生素瓶。

16、样本量：体液和尿液样本≤500微升至10毫升，脑脊液样本≤500微升至10毫升，同时在瓶体有定量刻度。

17、软件系统：具有培养时间图形显示、检测结果回放功能，统计分析可追溯样本培养过程。

★三、售后服务：原厂质保期≥5年。

第2包 品目2-1卧式高压蒸汽灭菌器

一、用途：用于实验室工器具、玻璃制品、过滤器、开口或闭口液体、废弃物（普通或高危）、动物尸体、医用材料等灭菌。

二、技术参数

1、设备容积：≥600L；

2、安装方式：地上安装；

3、主体结构：环形加强筋结构；内壳、环形加强筋均采用316L不锈钢材质；主体设计寿命≥15年（30000次灭菌循环），提供相关证明；

4、工艺：采用焊接工艺；

5、密封门：采用电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。与主体啮合齿数≥10个；双门通道型、机动门、带有安全联锁装置、双门互锁，提供权威第三方出具的安全联锁装置鉴定证书；

6、门密封圈：采用高抗撕圆形硅胶条，装于主体密封槽内，与压缩气连接管路为金属固定管路，提供密封胶圈、压缩气管路照片证明；

7、设计压力：≥0.3 Mpa，设计温度：≥144℃，提供压力容器质量证明书、竣工图证明；

8、控制系统：

8.1 PLC:运行过程中的数据通过打印机打印,预留电脑远程监控接口；

8.2网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程维护，支持TCP/IP等网络协议。

8.3通讯协议：带有多种通讯接口支持MODBUS_TCP、RTU及多种自定义协议，能够同多种组态软件互联（WinCC、组态王、LabView等）

8.4触摸屏：

8.4.1彩色触摸屏，人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可自行设定，屏幕颜色：64K真彩触摸屏；                                                                                                                                         8.4.2屏幕尺寸：≥7英寸；

8.4.3分辨率：≥800 x480；

8.3.4容量：128M Flash和256M RAM；

8.4.5防护等级：前面板 IP 65；

8.4.6通讯协议：支持RS-422、RS-485、TCP/IP通讯。

9、控制功能：控制系统配备有校正程序，可以实现不同海拔地区的压力、温度等参数的校正；具有多级控制保护、帮助功能；

10、具有管理员、工艺员、操作员三级权限管理。

11、记录方式：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等应在触摸屏上自动显示，配监控电脑，程序运行中参数应永久保存在电脑中，配有打印机打印工作过程参数；

12、程序选择：织物、器械、液体、动物、真空测试、自定义等程序可供选择，程序运行过程中自动控制、有低温、高温报警和误操作保护提示，应提供程序选择界面照片；

▲13、隔离密封墙：设备的后端应自带密封结构，以保证设备前后区域严格的隔离密封，应提供设备密封结构的照片和密封性能测试报告；

▲14、在线灭菌：排汽管路应有高效过滤器，可确保在处理过程中气体的无菌排放，高效过滤器应具有在线灭菌功能；

▲15、无菌排放：排汽过程都经过过滤，冷凝水经过灭菌后才能排放；

16、疏水装置：内室慢排应为程序控制，慢排经过高效过滤器实现无菌排放，夹层疏水为程序控制；

17、空气过滤器：无菌空气系统选用≤0.22微米的超细无菌过滤器；

18、设备保温要求：灭菌器主体表层温度≤45℃；

19、抽空装置：直连式水环真空泵，安装在设备的侧面，与主体保持一定的间距；

20、换热装置：采用板式换热器；

21、降噪系统：带有节水降噪装置；

22、水回收装置：带有换热器冷凝水回收系统；

23、管路要求：卫生级管路，卡箍连接，管路内外抛光处理；

24、消毒/搬运车：消毒车、搬运车整体使用304不锈钢加工成型；

25、外形尺寸：≤长1450x宽1500x高2100mm；

三、厂家资质要求：通过ISO9001、ISO13485、ASME、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS认证），所有证件上的公司名称应与投标产品品牌相一致，提供相应证件证明。

四、售后服务：厂家在项目所在地有直接设立的售后办事处（写明地址、固定电话），售后办事处常驻售后服务人员不得少于5名，应提供当地售后工程师名单及联系方式，不得提供其他区域工程师名单，售后服务人员在接到电话后，2小时响应，6小时内到位，重大紧急情况3小时内应到位，及时排除故障，保障设备安全运行。

★五、提供至少五年原厂的仪器免费维护保

第2包 品目2-2中央监护系统

一、名称：中央监护系统（一拖十）

二、数量：1套

三、技术参数：

（一）中央站：1台

1、硬件参数：

1.1CPU：i5或以上性能；

1.2内存≥16G，硬盘≥1T；

1.3彩色液晶显示器≥24英寸，分辨率≥1280×1024，1台；

1.4网络连接方式：支持有线、无线；

1.5文件输出设备：黑白激光。

2、系统功能

2.1中心监护系统可支持参数监测ECG、ST、 QT/QTc、RESP、SPO2、PR、TEMP、 NIBP、IBP、C.O.、CCO、ScvO2、ICG、BIS、RM、CO2、AG、EEG、NMT、rSO2、TcGas等；

2.2可床边监护≥64床，支持有线、无线联网；

▲2.3单屏可支持≥36个病人的同时集中监护；

2.4多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等。

2.5报警功能：

2.5.1报警方式：声、光、文字，三级报警；

2.5.2具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后≥30s的波形；

2.5.3系统报警声音可关闭；

2.5.4具备全床位最近24h的报警事件浏览功能。

2.6数据回顾

2.6.1全息波形和压缩波形回顾≥240小时；

2.6.2事件≥3000条，所有报警发生时刻的参数和报警前后≥15秒波形的回顾；

2.6.3 ST片段回顾≥240小时。

2.7、其他

2.7.1可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行待命状态。

2.7.2可远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等。

2.7.3可远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔；

2.7.4可远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式。

（二）病人监护仪：10台

1、整机要求：

1.1一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2配置提手。

1.3显示：

▲1.3.1彩色液晶触摸显示器≥10英寸，分辨率≥1280×800，波形显示通道≥8通道。

1.3.2屏幕采用电容触摸屏，具备亮度自动调节功能。

1.3.3 ≥10度屏幕倾角

1.4内置电池，断电后标准监测模式下可正常工作≥2小时；

1.5监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种

2、监测参数：

2.1具备3/5导心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和双通道体温参数监测功能；

2.2心电监护：

2.2.1具备心率测量、ST段测量、心律失常分析、QT/QTc连续实时测量和对应报警功能；；

2.2.2采用多导同步分析心电监护算法；

2.2.3提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示。

2.2.4心律失常分析≥24种,包括房颤分析。

2.3血氧监测：

2.3.1实时监测SpO2、PR和PI参数，适用于成人、小儿和新生儿。

2.3.2配备指套式血氧探头，防水等级：IPX7，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.4无创血压：

2.4.1适用于成人、小儿和新生儿；

2.4.2测量模式：手动、自动、连续和序列，可提供24小时血压统计结果；

2.4.3测量范围：成人：10-290mmHg, 小儿：10-240mmHg, 新生儿：10-140mmHg；

2.5具备双通道体温和温差参数监测功能, 并可根据需要更改体温通道标名。

3、其他功能：

3.1防除颤 CF 型应用部分：ECG、RESP、SpO2、NIBP、TEMP、IBP、C.O.；

3.2支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能；

3.3支持≥120小时@1minST回顾；

3.4提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

★四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年原厂质保。