- 第五章采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为北京老年医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3-1 | 可视胃肠营养管系统 | 1 | 否 |
| 5 | 5-1 | 电子直乙结肠镜 | 1 | 否 |
| 6 | 6-1 | 结石红外光谱自动分析系统 | 1 | 否 |
| 7 | 7-1 | 动脉硬化检测仪 | 1 | 否 |
| 13 | 13-1 | 动态心电图记录盒 | 20 | 否 |
|  | 13-2 | 动态血压记录盒 | 20 | 否 |
| 15 | 15-1 | 医用事件相关电位仪 | 1 | 否 |
| 17 | 17-1 | 智能毒麻药品柜 | 2 | 否 |
| 19 | 19-1 | 毫米波治疗仪 | 1 | 否 |
| 20 | 20-1 | 骨质疏松治疗仪 | 1 | 否 |
| 21 | 21-1 | 电脑中频电疗仪 | 4 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：自合同签订之日起45天内。

2、采购项目（标的）交付的地点：中标人负责将采购人所采购货物运至采购人指定的地点。软、硬件经安装、调试完毕，由采购人负责验收，中标人应随货物向采购人提供使用说明书和质量标准及所要求的相关资料。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 中标人负责承担因设备接入信息系统的所有相关费用。

- 质量保证期（保修期）及服务要求：为调试验收合格后不少于3年；质保期内，软件、数据库可终身免费升级到最新版本。

- 投标人投标时应提供投标产品的售后服务原厂承诺函。

- 为了保障网络信息的安全，所有设备均不能使用云端存储医疗相关的数据；未经许可不能私自设置任何形式 的远程连接；不能配置无线网卡。

- 本项目各包各品目产品的设备使用期限应至少在安装调试验收完成后5年。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：本项目各包各品目产品质量保证期（保修期）及服务要求均为安装调试验收完成后不少于36个月。

五、采购标的物验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号和“#”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于3天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第3包  品目3-1  可视胃肠营养管系统

一、数量：1套

三、技术参数

1、插入部外径：≤2.0mm。

2、插入部工作长度：≥1400mm。

3、插入部弯曲角度：向上≥130°，向下≥130°。

4、视场角：≥120°。

5、景深：3-100mm。

6、分辨率：≥9lp/mm。

7、信噪比：≥25dB。

8、亮度响应特征：线性拟合系数≥0.98。

9、密封性能：1m深水下12h不失效。

10、插入部和操作部可拆卸。

11、具备拍照录像功能。

（三）、气泵

1、送气性能：≥400ml/min

2、送水性能：≥40ml/min

3、气泵使用时间：≥12h

四、主要配置：

1、电子上消化道插管用内窥镜：1条。

2、医用内窥镜图像处理器：1台。

3、气泵：1台。

4、手柄：1个。

5、镜子：2 条

6、水瓶：1个。

7、台车：1辆。

第5包  品目5-1	 电子直乙结肠镜

一、数量：1套

二、设备用途：用于对肛门、直肠、乙状结肠部位的检查、治疗。

三、技术参数

▲1、肛肠双检查系统，包含数字高清手柄摄像机和数字高清内窥镜摄像机检查方式。

2、电子直乙结肠镜摄影主机：

2.1、自动对焦、自动白平衡。

▲2.2、分辨率≥1000线（提供检测报告）

2.3、具备HDMI接口。

2.4、信噪比≥30dB。

2.5、冷光源，

2.5.1、光源：LED，使用寿命≥20000h。

2.5.2、显色指数：≥90。

2.5.3、色温：5000K-7000K=内。

2.6、可更换镜头焦距： 25mm±20%。

2.7、兼容目镜罩接口直径为Φ32mm（允差±1mm）的内窥镜。

2.8、电源：AC 220V±22V，50Hz±1Hz、功率：≤300VA

2.9、整机噪音≤55dB。

3、电子直乙结肠镜：
3.1、直乙肠镜长度：150mm。

4.2、护套头端外径：≤20mm。

4、监视器：

4.1、彩色液晶显示器≥22英寸。

4.2、分辨率≥1920×1080。

4.3、数量：2台

5、手柄摄像机（电子肛门镜）：

5.1、自带光源，可自动白平衡或手动白平衡。

▲5.2、分辨率≥800线。

5.3、具备USB数据输出接口。

6、图像工作处理工作站：

6.1、CPU：i7或以上性能。

6.2、内存≥16G；硬盘≥512G。

6.3、彩色液晶显示器≥22英寸。

6.4、具备彩色高清图像采集卡（HD1080P）。

6.5、打印机：彩色喷墨照片打印机。

6.6、配备图像采集脚踏，防水等级：IPX8级

7、内窥镜摄像系统软件功能：

7.1、基本功能

7.1.1、具有图像的实时动态显示、图像采集和存储功能。

7.1.2、具有画面冻结功能，通过软件开启或关闭画面冻结。

7.1.3、可通过用户菜单进行用户档案的新建、保存、选择和删除。

7.1.4、具备打印功能。

7.1.5、内置肛肠疾病的图谱、描述和诊断模版。

▲7.1.6、双检查模式在同一软件系统里操作。

7.2、图像处理功能：

7.2.1、软件可进行图像亮度的调节。

7.2.2、软件可进行图像对比度的调节

7.2.3、软件可实现图像的上下左右镜像。

7.2.4、软件可实现图像增强。

7.2.5、软件可进行图像测量。

7.3、数据存储：摄像系统内的存储资料可通过USB接口导出到移动存储设备。

8、台车：

8.1、可液压升降，行程≥20cm。

8.2、静音脚轮，可自锁。

四、主要配置：

1、电子直乙结肠镜主机：1台。

2、电子直乙结肠镜：1条

3、手柄摄像机（电子肛门镜）：1台

4、监视器：2台

5、图像工作处理工作站：1套

6、内窥镜摄像系统软件：1套

第6包  品目6-1	结石红外光谱自动分析系统

一、数量：1套

二、设备用途：采用红外光谱分析法分析泌尿系结石成分。

三、技术参数

（一）、主机：

1、激光器：半导体激光器。

2、波数重复性：±0.2cm-1以内。

3、100%τ线倾斜范围：800-500 cm-1@98.0-102.0%τ；2200-1900 cm-1@99.5-100.5%τ；3200-2800cm-1@99.5-100.5%τ、4400-4000cm-1@98.5-101.5%τ。（提供医疗器械质量监督检验中心检测证明文件）

4、100%τ线噪声：（提供医疗器械质量监督检验中心检测证明文件）

RMS≤1:10000@4100-4000cm-1 、RMS≤1:30000@2200-2100 cm-1或2100-2000）cm-1、

RMS≤1:10000@1000-900cm-1。

5、光谱拓展范围：4000 cm-1～400 cm-1。

6、本底光谱能量分布：4000 cm-1处能量值应不小于最高点能量值的30%（提供医疗器械质量监督检验中心检测证明文件）。

7、图谱解析：完全自动解析红外谱图，自动得出具体精准成分。

8、可分析晶体成分、非晶体成分、无机化合物、有机化合物。

9、全自动化，自动生成检验报告，并可根据结石成分自动给出相应的规范化防治方案的检验报告单。

10、仪器自检：仪器操作软件具有自诊断选项，并自动生成自检评估报告。（有仪器自检硬件配套工具。

（二）、工作站：

1、CPU：i5或以上性能。

2、内存≥8G；硬盘≥256G。

3、彩色液晶显示器≥20英寸。

4、打印机：彩色喷墨打印机。

四、主要配置：

1、主机：1台。

2、工作站：1套。

3、电烤箱：1台。

4、压片机：1台。

5、模具：1套。

6、玛瑙研钵：1套。

7、电子防潮箱：1台。

第7包  品目7-1	动脉硬化检测仪

一、数量：1套

二、主要用途：用于外周动脉血管病变无创检测

三、技术参数

（一）、主机

▲1、可检测臂踝指数 (BAI)、踝臂指数 (ABI)、趾臂指数 (TBI)。

2、可检测肱踝脉搏波传导速度（BAPWV）。

3、其他检测参数包括：

3.1、压力测量：四肢舒张压(DBP)、四肢收缩压(SBP)、四肢脉压差(PP)、平均动脉压(MAP％)。

3.2、心电波形 (ECG)、心音波形(PCG)、脉搏体积记录 (PVR)。

3.3、心率 (HR)、射血前期 (PEP)、脉波上行时间(UT)、射血指数( ET/PEP)、反射波增强指数 (AI)、收缩时间间隔( STI)、射血时间( ET)、体重指数(BMI)。

4、血压测量方式：示波法，可单肢、单侧、四肢同步测量。

5、心率监测范围：30次/分～300次/分。

6、心音频率响应范围：25Hz～230Hz(－3.0dB～＋0.4dB)。

7、可存储病历≥50000例。

8、具备ABI统计和PWV统计功能。

9、具备自动、手动报告。

▲10、可同时检测≥2名患者。

11、可连接医院管理软件，可连接扫码枪。

12、液晶显示屏≥19英寸，可独立操作。

（二）、工作站：

1、CPU：i5或以上性能。

2、内存≥4G；硬盘≥500G。

3、彩色液晶显示器≥19英寸。

4、打印机：黑白激光打印机。

四、主要配置：

1、主机（含动脉软件）：1台。

2、左臂血压袖带：2个。

3、右臂血压袖带：2个。

4、左踝血压袖带：2个。

5、右踝血压袖带：2个。

6、脚趾血压袖带：2个。

7、左备用血压袖带：2个。

8、右备用血压袖带：2个。

9、心电导联线：2根。

10、肢体电极夹：2套。

11、心音探头：2个。

12、工作站：1套。

13、台车：1辆。

14、袖带支架：2个 。

第13包  品目13-1	动态心电图记录盒

一、数量：1套

二、技术参数

1、工作模式：12导记录、3导记录。

▲2、12导联模式记录时间：1-3天可选。

3、具备独立起搏检测通道，起搏采样率≥10000Hz。

4、记录器存储容量≥32GB。

5、可通过USB接口和读卡器传输动态心电图数据，数据传输时间≤10s。

6、记录器具有数据保护功能，存储卡有未读取的数据时，开机后可报警。

7、电源：碱性电池，支持记录器正常工作≥48h。

8、重量：≤50g（不含电池）；

9、共模＞80dB,输入阻抗≥5MΩ，耐极化电压±300mV

（二）、工作站：

1、CPU：i5或以上性能。

2、内存≥16G；SSD≥512G；机械硬盘≥1T。

3、彩色液晶显示器≥27英寸。

4、打印机：黑白激光打印机。

（三）、分析软件 ：

1、具备12导和3导动态心电图数据分析功能，可自动识别1天、2天、3天、4天及7天等多天型动态心电图数据，可生成多天合一的病例。

2、具备全程心电图波形预览功能。

3、具备全程动态心电图全息回顾功能，包括正常回顾、伪差回顾、起搏回顾、Lorenze散点图回顾。

4、模板分析技术：

4.1、具备总模板、二级模板、心搏三级模板分析与编辑功能。

4.2、总模板包含房早、室早、正常、伪差、起搏、差传、束支、逸搏等类型，可统计房早伴室内差异性传导的心搏总数。

4.2、具备模板叠加功能，将所有的心搏叠加起来显示。

4.3、心搏三级模板分析中具备单QRS心搏和心电图片段看图方法。

4.4、在单QRS心搏编辑中，具备TL模板自学习分析提术。

5、具备室上性设置工具，可设置房早提前率、心搏个数等房速判定等参数。

6、散点图反向编辑功能：

6.1、可单象限散点图、差值散点图、四象限散点图、小时散点图同屏联动逆向分析。

6.2、时间散点图具备任意时间窗移动式联动分析功能。

6.3、任意模板可直接切入散点图。

7、分析系统可批量添加房早未下传。

8、分析系统可批量添加漏检心搏。

▲9、可自动检测房颤房扑功能，可提供独立的房颤、房扑报告。

▲10、提供P波变化趋势图，具备房颤、房扑、房室传导阻滞、交界性节律等分析功能。

三、主要配置：

1、动态心电图记录盒：20台；

2、12导导联线：30条

3、存储卡：≥20张；

4、皮套：20套；

5、工作站：2套

6、分析软件：2套

第13包  品目13-2  	动态血压记录盒

一、数量：1套

二、技术参数：

（一）、动态血压记录盒：

▲1、测量方式：震荡示波法；

2、测量模式：

▲2.1、具有成人、小儿和新生儿三种模式。

2.2、新生儿模式下袖带最大充气压力值：70mmHg±5 mmHg。

2.3、小儿模式下袖带最大充气压力值：120 mmHg±10mmHg。

2.4、超过最大充气压力限值时，设备将自动复位放气。

3、可自动测量和手动测量。

4、可设置多组不同时间段的特殊片段测量间隔。

5、测量间隔：2-240分钟范围内≥9挡可选。

6、测量失败可自动补测。

7、测量范围：

7.1、收缩压：40-270mmHg。

7.2、舒张压：10-215mmHg。

7.3、脉率：40-240次/min。

8、血压测量精度：±3mmHg以内。

9、测量数值显示可选；

10、病历信息可佩戴前录入、佩戴后录入。

11、具有记录数据自维护功能。

12、具有抗运动干扰功能。

13、电源：碱性电池供电。

14、袖带：扇形袖带,并配有袖带保护套；

（二）、工作站：

1、CPU：i5或以上性能。

2、内存≥8G；硬盘≥512G。

3、彩色液晶显示器≥21英寸。

4、打印机：黑白激光打印机。

（三）、分析软件：

1、可手动编辑数据，重新自动计算收缩压、舒张压；

2、血压编辑工具：

2.1、可提供数据表、血压勺状趋势图、血压升降彩色填充趋势图、血压柱状图、频率柱状图、PR/MAP/PP柱状图、饼图、离散度拟合线、频率柱状图。

2.2、可提供压负荷值、昼夜血压变化节律、血压变异系数、24小时脉率、标准差、晨峰血压、动脉硬化指数、平滑指数。

3、报告：

3.1、内容：包含患者统计页、摘要统计页、动态血压总结页、填充式趋势图、勺状趋势图、血压统计分析柱状图、饼图页、拟合曲线、频率柱状图、血压测量数据页

3.2、病历报告格式和内容可自定义。

2.3、诊断结论自动生成，并可由用户定义生成模式。

2.4、诊断结论编辑过程具有辅助输入功能。

2.5、可按需选择打印。

三、主要配置：

1、动态血压记录盒：20个；

2、袖带：40条；

3、记录器外套：20个；

4、工作站：2套；

5、分析软件：2套。

第15包  品目15-1	医用事件相关电位仪

一、数量：1套

二、设备用途：用于床边脑电监测。

三、技术要求

1、放大器：

▲1.1、通道≥32个，脑电（EEG）输入端≥24个、双极输入端≥8对，参考电极（REF）端口≥2个，接地(GND)端口≥2个；

1.2、具备主动屏蔽电极（SHD）端口，可在电极屏蔽层上产生屏蔽电场，阻隔外界电磁干扰。

3、噪声电平（峰峰值）：≤1μV。

4、共模抑制比：各通道均≥120dB@输入频率10Hz；各通道均≥115dB@输入频率60Hz时。

5、耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差：±5%以内。

6、灵敏度：0.1-5000µV/mm分档可选；最大允许误差：±5%以内。

7、低通滤波截止频率：10-120Hz内分档可调。

8、高通滤波截止频率：0.01-250Hz范围分档可选。

9、输入阻抗：各通道≥120MΩ@10Hz正弦波信号。

10、采样精度：≤0.02μV；

11、采样频率：全通道≥2000Hz。

2、无创盐水一体脑电帽：

2.1、无创，灵克棉传导，无需导电膏，浸泡后即可佩戴使用。

2.2、≥23导，含2导蝶骨、1导心电；10-20国际标准点位规范。

3、头盒：EEG输入端×24、双极输入端×8、GND×2、REF×2、SHD×1。

4、采集分析工作站：

4.1、CPU：i5或以上性能，主频≥3GHz。

4.2、内存：≥8G，硬盘≥1T。

4.3、彩色液晶显示器≥23英寸。

4.4、打印机：黑白激光打印机。

4.5、配备64位及以上正版操作系统。

5、视频系统：

5.1、双摄像头同时采集视频；

5.2、视频图像分辨率：≥1920×1080像素。

6、采集分析软件：

6.1、刺激记录模块和分析模块集成于一个软件系统，实现同步触发。

6.2、具有常规脑电、视频脑电、视频脑功能、事件相关电位等检测模式，可自由切换。

6.3、可对摄像头角度等参数进行调整，进行视频数据的记录和回放；视频数据与脑电数据同步，可进行联动定位。

6.5、可进行在线阻抗监测和离线阻抗检测。

6.6、信号质量监测：从原始信号的频域上多维度分析信号质量，可颜色标识各导联信号质量。

6.7、ECG滤波功能：

6.7.1、在脑电图采集及回放时均可使用ECG滤波功能，排除ECG对脑电图的干扰。

6.7.2、具有自动和手动滤除功能，自动滤除无需调整灵敏度、滤波参数等；

6.8、具备断电数据保护功能，系统断电重启后，断电前数据不丢失；

6.9、软件接收存储原始数据，可实时显示信号波形；可对显示参数进行实时调整；

6.10、可进行数据的离线回放；

6.11、具有软、硬件事件标记方式，实时记录事件列表并可对标记进行编辑调整，可回放查看。

6.12、动作识别：可自动识别视频中的运动，并进行标注；

6.13、脑电测量：具有标尺测量和框选测量方式，可测量幅值、时间和频率信息；                                                                                                                                                                                            6.14、趋势图计算与显示：可在采集与回放过程中，同步查看振幅整合脑电、频谱、爆发抑制、神经包络、绝对和相对频带功率、频谱熵、α变异等趋势图；并通过趋势图进行时域脑电的定位。

6.15、具备二维、三维地形图。可对三维电压地形图快速分析，显示尖刺波最早出现的部位和方向，定侧定位病灶源；

6.16、数据可在任意计算机回放，不需要安装软件，并可编辑数据灵敏度，高频低频等参数。

6.17、具备宽频分析软件，可提取分析不同频段波形，可自动提取分析高频振荡。                                                                                                                                                                                                             7、支持无电源情况下的正常脑电监测。

四、主要配置：

1、放大器：1台。

2、头盒：1套。

3、无创盐水一体脑电帽：1个。

4、采集分析工作站：1套。

5、采集分析软件：1套。

6、颈托：2个。

7、便携箱：1个。

第17包  品目17-1	智能毒麻药品柜

一、数量：2套

二、主要用途：用于管控药品（毒麻、精神等）的安全存储与取药管理。

三、技术参数：

1、设备主体为立式柜体，尺寸：长度≤0.7m，宽度≤0.7m，高度≤2m。

2、存储抽屉：

2.1、设备采用抽屉单元进行药品存储管理。

▲2.2、抽屉层数≥7层，自动弹出和自动闭锁。

2.3、储药单元：

2.3.1、每层抽屉内含多组阵列式分布的药盒存储单元。机内药盒存储单元总数≥60个。

2.3.2、具备独立数显屏≥2.5英寸，可显示药品名称和数量。支持多种颜色分色引导取药。

2.3.3、药品可按照品类存储在独立的药盒存储单元内。

2.3.4、储药单元支持加密功能，需指定人员操作打开抽屉。

3、补药方式：扫码或选择药品品类后相应药盒自动弹出并亮灯指引补药。

4、取药模式：接收处方信息后，根据清单依次进行单品种独立取药，每次解锁一个药盒。

5、具备药品回收单元，支持空瓶回收管理。

6、控制系统：

6.1、彩色液晶触摸显示屏≥18英寸，可显示处方信息和药品信息。（提供设备实物照片）

6.2、权限管理：

▲6.2.1、支持多种权限操作管理方式，具备密码识别、IC卡读卡识别、指纹识别、人脸识别等权限管理模块。（提供设备实物照片）

6.2.2、用户权限：可设置多级用户权限，不同类别用户开放不同操作权限。

6.3、安全校验：设备界面确认处方信息后，经过双人身份复核验证取药人身份后，自动将对应的药品抽屉推出。

6.4、批量导入：可批量导入药品及设备操作人员信息。

6.5、库存管理：

6.5.1、可查询管理药品库存，并具备库存提示功能，某药品达到设定阈值后可提示药品库存，提醒药师进行补药。

6.5.2、阈值设置：具备数量和比例等多种阈值管理模式，可分品类自由设定库存不足提示的阈值。

6.5.3、效期管理：具备效期预警管理功能，录入药品有效期后，可实时提醒药品临期情况。

6.6、报表导出：支持定制化形式的专账、专册、交接班记录等常用报表导出。

6.7、紧急开锁：具备异常情况下的紧急开锁功能，在断电等异常情况下，可以通过机械锁由药师紧急打开抽屉。

6.8、视频监控：

6.8.1、配备高清录像设备（分辨率≥1280×720），所有操作过程作留存录像。

6.8.2、录像硬盘≥5TB，录像可保留≥180天。

6.9、配备人体感应开关，在药师接近时唤醒设备屏幕，其余时间待机。提供设备实物照片。

第19包  品目19-1	毫米波治疗仪

一、数量：1套

二、技术参数：

▲1、治疗通道≥2通道，每一通道独立控制输出。

2、振荡源工作频率：36GHz±5%；

3、振荡源输出功率：≥80mW；误差：±20mW；

4、输出功率密度：≥5.2mW/cm2；误差：±30%以内，无需在高频室进行治疗；

5、具备红色引导光，可指示治疗范围。

6、采用立体定向活动曲臂定位辐射头。

三、主要配置：

1、主机：1台；

2、活动曲臂及辐射头（器）：2套；

第20包  品目20-1	骨质疏松治疗仪

一、数量：1套

二、技术参数：

（一）、治疗主机：

1、磁输出通道≥2通道；

2、磁场强度范围：1-11mT范围内≥5档可调，双路交替输出

3、脉冲频率范围：2-16Hz范围内≥5档可调。

4、输出方式：两组频率、两组磁感应强度自动交替输出。

5、电源：AC 220V±10%，50Hz±1Hz，输入功率≤4000W。

（二）、治疗床：

▲1、全身内嵌式人体型治疗器≥15个治疗器，包含脊柱、双侧胯骨、双侧膝关节、双侧足跟部位。直接贴近治疗部位，对重点部位及全身治疗，可根据需要分开区域治疗。

2、具有物理震动和远红外加热、关键部位强化治疗等功能。

3、可实现躯干部位电动升降。

4、具备四轮刹车定位装置。

5、治疗床尺寸（长×宽）：185×60cm。

6、配有专用屏蔽枕。

（三）、工作站:

1、CPU：i5或以上性能。

2、内存：≥16G；硬盘≥1T。

3、彩色液晶显示器：≥17英寸。

4、打印机：黑白激光打印机。

▲5、最多可同时控制≥8张治疗床，每床单独控制、同屏分别显示。

6、软件功能：

6.1、根据骨密度的检验结果自动生成治疗处方。

6.2、可建立病历、存储病历、调取病历、治疗信息提取、治疗次数管理、增加打印病历等。

三、主要配置：

1、治疗主机：1台。

2、电动治疗床：4张

3、工作站：1台。

第21包  品目21-1	电脑中频电疗仪

一、数量：4套

二、设备用途：对软组织损伤镇痛消炎、软化瘢痕、松解粘连、锻炼肌肉、促进局部血液循环。

三、技术参数：

▲1、双向波输出通道≥2个，离子导入输出通道≥2个

2、采用微电脑控制技术吗，可显示处方、时间、输出电流幅度。

3、负载阻抗范围：250-750Ω。

4、工作频率：2-8kHz范围内≥5档可调，误差：±10%以内。

5、输出电流：50-100mA范围内连续可调@500Ω负载下。

6、波形：方波、尖波、三角波、正弦波、指数波、锯齿波。

7、工作条件：

7.1、电源：AC 220V±10%、50Hz±2%，功率≤100VA。

7.2、环境温度范围：5-40℃，相对湿度≤80%。

四、主要配置：

1、主机：1台。

2、普通电极板：4片。

3、加热电极板：8片。