- 采购需求

- 采购标的

1、采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 品目（标的）名称 | 最高限价单价（万元） | 数量 | 最高限价总价（万元） | 是否属于核心产品 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 多功能病床（医院电动床） | 16.5 | 8 | 132 | 是 | 否 |
| 1 | 1-2 | 控温毯 | 3.3 | 3 | 9.9 | 否 | 否 |
| 1 | 1-3 | 病历车（10格） | 0.2 | 1 | 0.2 | 否 | 否 |
| 1 | 1-4 | 输液车 | 0.3 | 2 | 0.6 | 否 | 否 |
| 1 | 1-5 | 抢救车 | 0.59 | 1 | 0.59 | 否 | 否 |
| 1 | 1-6 | 营养泵 | 1 | 8 | 8 | 否 | 否 |
| 2 | 2-1 | 脑电测量系统 | 40 | 1 | 40 | 是 | 否 |
| 2 | 2-2 | 多参数监护仪（病人监护仪） | 5.2 | 8 | 41.6 | 否 | 否 |
| 2 | 2-3 | 便携插件式多参数监护仪 | 9.8 | 1 | 9.8 | 否 | 否 |
| 2 | 2-4 | 血气分析仪（血气电解质分析仪） | 9.6 | 1 | 9.6 | 否 | 否 |
| 3 | 3-1 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 90 | 1 | 90 | / | 否 |
| 4 | 4-1 | 有创呼吸机 | 43 | 5 | 215 | / | 否 |
| 5 | 5-1 | 颅内压监护仪 | 21.4 | 5 | 107 | / | 否 |

2、项目背景/项目概述（如有）

2024年自有资金医用设备购置（颅脑外科ICU部分）

- 商务要求

1、实施的时间和地点：

交货时间：自合同签订之日起30日内到货。

交货地点：采购人指定地点

2、付款条件：自设备安装、调试、验收合格且完成资产入库之日后，凭甲、乙双方签字的验收合格报告及入库单，甲方向乙方支付95%货款【】元，大写：人民币【】元，剩余5%货款【】元，大写：人民币【】元作为质量保证金，待质量保证期结束后支付。

3、售后服务（质保期）：3年

4、保险（如适用）：详见合同条款

- 技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为首都医科大学附属北京天坛医院购置医用设备（颅脑外科ICU部分）一套，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供对应产品的医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于医疗器械的，供应商为制造商的根据产品分类须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。供应商为代理商的根据产品分类须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所投产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.4 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3、为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2 政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

## 第1包

### 1-1	多功能病床（医院电动床）

- 设备名称：多功能病床（医院电动床）

- 数量要求： 8套

三、技术参数：

（一）、电动病床：

1、具备整体电动升降、背部电动升降、膝部电动升降、电动前/后倾功能。

2、操作面板：

2.1、病床操作控制面板≥4个，位于头端护栏内外侧。

2.2、控制键具备锁定功能，可以单独分别锁定相应控制键。

3、电动病床材料：可回收的环保绿色材料。

4、电动病床防水等级：IPX4。

5、病床尺寸：整体长度≥2150mm，宽度≥950mm。

6、调节功能

6.1、高度调节行程：整体≥750mm，最低≤500mm。

6.2、背部升降范围：0-65°。

6.3、膝部升降范围：0-25°。

6.4、整体病床前倾范围：0-12°；整体病床后倾范围：0-12°。

6.5、具备背膝联动功能，抬升背板时膝部可抬升。

7、病床承重：≥200kg。

8、病床床板具备床垫固定器≥3个，床板具备气孔。

9、床板两侧均具有束缚带安装槽≥10个。

10、病床护栏：四片式护栏，采用PP材质。

11、病床头端护栏外侧具有角度指示器，可指示背板倾斜角度；病床尾端护栏外侧具有床体整体倾角度指示器。

12、头端床板双侧具备CPR操作手柄，任意一侧手柄都可单独进行手动CPR释放操作可手动操作，背板从65°降到0°所需时间≤5s。

13、整床在负重≥200kg情况下，各电机正常升降次数均≥11000次。

14、脚轮直径≥125mm,具备中控刹车、转向和空挡装置。

15、病床头尾板：配备四角防撞轮，可一步移除病床头尾板。

16、具备可充电电池，在停电、转运途中可电动操作。

17、工作噪音≤65dB（A）。

（二）防压疮床垫：

1、具备防压疮功能。

2、材质：高弹海绵；厚度≥120mm

（三）、电动翻身气垫系统：

1、由控制主机和充气床垫组成

2、主机：

2.1、液晶触摸显示屏≥5英寸

2.2、可设置日期，患者体重等；可显示治疗设置时间和治疗剩余时间。

2.3、可设定左侧翻身、平卧、右侧翻身连续循环。

2.4、可单独左侧（或右侧）持续侧翻到平卧状态自动转换循环，单侧持续侧翻角度和持续时间可自定义。

2.5、在床头抬高40°内，气垫均可实现翻身功能，翻身角度可百分比形式显示。

2.6、具备连续侧方翻身停止键，停止后床垫恢复到平卧位置

2.7、具备持续减压功能，床垫启动时，可针对患者体重范围选择合适的充气状态，床垫充气量可进行调节。

2.8、报警方式：声、光、屏幕提示。

3、电动翻身气垫：

3.1、充气床垫套在海绵床垫外配合使用，具备减压、连续翻身、辅助翻身功能。

3.2、最大承受患者体重：≥150kg。

3.3、翻身气垫具备防水外罩，不含乳胶面料，外罩可将符合尺寸的泡沫床垫包裹使用，并有按扣将外罩固定。

3.4、床垫具备非气柱隔离单独夹层；

3.5、夹层气体可持续流动，可关闭。可在液晶面板显示状态。

3.6、在外罩头部有网状通气口，并有防水翻盖。

3.7、气垫与主机连接管路：快插接口与主机连接，管路具有绑带可固定在床体框架；连接口同时为CPR快拔接口，具有放气控制键；

3.8、充气口最大压力≥12kPa、

3.9、具备独立的辅助翻身功能，可实现左侧、右侧单次翻身，辅助翻身可持续≥30min。

3.10、辅助翻身过程中，当未达到所需角度时可进行暂停操作，暂停时间≥5min；翻身功能可随时停止并恢复到平卧位置

3.11、辅助翻身功能结束前可提示。

4、在设备关机状态患者即可上床，无需等待气囊充气，不影响后续正常开机充气使用各项功能。

四、主要配置（单台配置）：

1、医院电动床：1张。

2、防压疮垫：1张。

3、床罩式充气床垫：1套。

4、床罩式充气床垫主机：1台。

### 1-2	控温毯

一、设备名称：控温毯

二、数量：3台

三、技术参数：

（一）、主机：

1、毯温设定范围：

1.1、降温：5-20℃范围内≥4档；误差：≤±1℃。

1.2、升温：30-40℃范围内≥4档；误差：≤±1℃。

2、患者目标体温范围：

2.1、降温：30-40℃范围内≥15档可选。

2.2、升温：30-37℃范围内≥10档可选。

3、体温传感器测量范围：28.0-43.0℃，分辨率≤0.1℃ ；误差：≤±0.2℃。

4、输出通道：≥2通道。

5、升温速度：≥1℃/min。

6、降温速度：≥1℃/min。

（二）、降温毯：

1、毯面材质：TPU

2、毯面尺寸：≥950x600mm

四、主要配置：

1、主机：1台。

2、降温毯：2张。

3、体温传感器：2条。

4、防尘罩：1个。

### 1-3	病历车（10格）

- 设备名称：病历车

- 数量：1辆

三、技术参数：

1、外形尺寸：≤360×475×700cm；

2、规格：≥10格

3、材质：304不锈钢、铝合金型材。

4、脚轮直径：≥100mm，材料：聚氨酯，防缠绕，其中带≥2个带刹车。

5、具有门锁功能

### 1-4	输液车

一、设备名称：输液车

二、数量：2辆

三、技术参数：

1、规格：650×480×900mm，尺寸可上下浮动5%。

2、材质：304不锈钢和铝合金型材。

3、脚轮直径：≥100mm，材料：聚氨酯，防缠绕；其中≥2个带刹车。

4、配有2个抽屉。

四、配置

1、活动储物盒：1个。

2、不锈钢输液架：1个。

### 1-5	抢救车

一、设备名称：抢救车

二、数量：1辆

三、技术参数：

1、外形尺寸： 650×450×980mm，可上下浮动5%。

2、材质：304不锈钢、铝合金型材。

3、脚轮直径：≥100mm，材料：聚氨酯，防缠绕，其中≥2个带刹车。

四、配置

1、输液架：1个。

2、仪器拖盘：1个

3、心肺复苏板：1个。

4、氧气瓶支架：1个。

5、电源固定板：1个。

### 1-6	营养泵

一、设备名称：营养泵

二、数量：8台

三、技术参数：

1、输送模式：连续匀速喂养模式、间歇式匀速喂养模式。

2、喂养速度设置范围：1-400mL/h；最小调节步长≤1mL/h。

3、喂养总量设置范围：1-3000mL；最小调节步长≤1mL。

4、喂养次数设置范围：1-99次，最小调节步长≤1次。

5、喂养间隔设置范围：1-24h，最小调节步长≤1hr。

6、快速喂养速度：≥990mL/h。

7、冲洗剂量设置范围：10-500mL，最小调节步长≤1mL。

8、冲洗间隔设置范围：：1-24h，最小调节步长≤1hr。

9、冲洗速度：≥1900mL/h±20 mL/h。

10、可自动存储上次运行的喂养模式和运行参数。

## 第2包

### 2-1	脑电测量系统

一、设备名称：脑电测量系统

二、数量：1台

三、技术参数：

（一）脑电采集放大器：

1、通道数：≥40导，脑电通道≥32个，多功能双极通道≥8对、心电专用通道≥3个、直流通道≥4个、地线通道≥2个、参考通道≥2个、血氧通道≥1个、事件标记通道≥1个。

2、放大器通道标签命名方法：≥2种。

3、放大器与主机传输方式：网线或无线。

4、输入阻抗：≥150M。

#5、共模抑制比：≥120dB。

6、扫描速度：0.5-240mm/s范围内≥15档可选或0.5秒/屏-100秒/屏范围内≥10档可选。

7、采样率：256-16384Hz范围内≥7档可选（提供第三方检测报告）。

8、灵敏度：1-500μV/mm范围内≥15档可选.

9、高频滤波截止频率：10-5000Hz范围内≥25档可选；

10、低频滤波截止频率：0.01-530Hz范围内≥30档可选；

11、陷波滤波器： 50、60Hz和关闭。

（二）一体式工作站：

1、CPU：i5或以上性能。

2、内存：≥8G；硬盘≥1T固态。

3、彩色液晶触摸显示器：≥21英寸。

4、打印机：黑白激光打印机。

5、配备正版操作系统和办公软件。

（三）、视频系统：

1、摄像头：网络摄像头，分辨率≥1920×1080。

2、具备双视频技术，单摄像头即可实现全景和局部放大的双视频监测，双视频均为独立窗口显示。

3、旋转范围：360°。

（四）软件功能：

1、脑电采集回放软件：

1.1、中文操作界面。

1.2、具有阻抗实时监测功能。

1.3、数据可自动上传。

1.4、事件列表：可对各事件发生的时间、持续时间及次数进行列表统计，阅图时可直接跳转到该事件的数据位置。

1.5、具备屏幕拷贝功能、趋势图拷贝功能、区域拷贝功能，可将拷贝的内容存储到其他文档内。

1.6、测量工具：具备自动测量、手动测量、选择测量、EEG测量功能。

2、脑电图和脑功能监护软件

2.1、脑电图和脑功能监护软件一体化设计，可在线显示脑功能趋势图并分析。

2.2、数值提示窗口：

2.2.1可实时显示患者抑制率、爆发间隔、每分钟爆发次数、发作次数、棘波指数、血氧、脉率、α变异率等数值。

2.2.2、可设置数值提示的上下限范围。

2.3、定量脑功能分析软件：

2.3.1、脑电定量分析≥20种。

2.3.2、振幅整合aEEG脑功能监护软件：可动态实时反应大脑背景活动及功能状态变化，可观察患者爆发抑制等脑功能状态。

2.3.3、振幅整合aEEG自动评分软件：可自动统计aEEG上边界、下边界的数值，自动分析睡眠期的时间、自动分析惊厥发作。

2.3.4、FFT功率谱分析：可查看各个通道的绝对/相对功率谱和幅度谱图，并可一键打印。

2.3.5、可显示α、β、σ、θ不同脑电频段的功率和所占百分比。

2.3.6、α变异率自动评分功能：根据α波变异算法，自动进行数值评分。

2.3.7、麻醉镇静评估指数：具备频谱熵和CSI镇静指数，指数范围：0-100，可用于评估镇静麻醉深度。

2.3.8、脑电地形图：具备绝对/相对功率地形图及幅度地形图，可显示为图谱模式、等位线模式和数值模式，可调节图谱模式下的颜色分辨程度，颜色图谱≥10种可选。

2.4、具备一键锁屏功能。

四、主要配置：

1、放大器：1套。

2、一体式工作站：1台。

3、视频系统：1套。

4、脑电采集回放软件：1套。

5、脑功能测量软件：1套。

6、脑电视频同步软件：1套。

7、事件标记按钮：1个。

8、分组电极：1套。

9、便携式支架：1个。

### 2-2	多参数监护仪（病人监护仪）

一、设备名称：多参数监护仪（病人监护仪）

二、数量：8台

三、技术参数

1、主机：

1.1、模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计。

1.2、主机插槽数≥4个。

1.3、彩色液晶触摸显示屏≥12英寸。

1.4、显示通道≥8通道。

1.5、具备USB接口，可连接存储介质、条码扫描枪等USB设备。

1.6、内置锂电池，供电时间≥4h，具备转运功能。

2、基本功能模块：

2.1、可同时监测心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温和双通道有创血压。

2.2、心电监测：

2.2.1、具备3/5导心电监测功能。

2.2.2、具备房颤心律失常分析功能，实时心律失常分析≥20种。

2.2.3、具备ST段分析功能，可分组显示心脏前壁、下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

2.2.4、可监测ST段抬高或者压低，提供单个或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

2.2.5、具有QT、QTc测量功能，提供QT、QTc和ΔQTc参数值和QT和QTc显示模板。

2.2.6、具备导联类型自动识别功能、智能导联脱落监测功能，部分导联脱落的情况下仍能保持监护。

2.3、无创血压监测：

2.3.1、测量模式：手动、间隔、连续、序列、整点。

2.3.2、测量范围：成人10-290 mmHg；小儿10-240 mmHg；新生儿10-140 mmHg。

2.4、血氧监测：

2.4.1、可监测灌注指数（PI）。

2.4.2、SPO2监测范围：0-100%；误差：成人/小儿，±2%以内@70%-100%，新生儿，±3%以内@70%-100%。

2.4.3、配置指套式血氧探头，防水等级IPX7，可浸泡清洁与消毒。

2.5、有创压监测：

2.5.1、监测通道≥2通道。

2.5.2、测量范围：-50～360mmHg。

2.5.3、具备肺动脉锲压（PAWP）监测和PPV参数监测功能。

3、系统功能：

3.1、具备大字体界面，支持≥6个参数区的设置和显示。

3.2、报警：具有图形化报警指示功能，所有参数报警限可自动设置。

3.3、具备血液动力学、药物计算、氧合计算、通气计算和肾功能计算功能。

3.4、具备24小时心律失常统计功能。

3.5、具有24小时心电综合分析概览，能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并可查看细节。

3.6、≥40个参数的趋势表、趋势图回顾≥120h@分辨率1min、≥4小时@分辨率5s。

3.7、全息波形存储与回顾功能≥48h。

3.8、ST模板回顾≥120小时@分辨率5min。

3.9、事件回顾≥1000条。每条报警事件可存储≥30s三道相关波形以及报警触发时所有测量参数值。事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。

3.10、NIBP测量结果回顾≥1000条。

3.11、工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

3.12、可设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。病人之间能够互相进行它床观察。

3.13、具备功率谱密度（DSA）显示界面，可以显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。

四、主要配置（单台）：

1、监护仪主机：1台。

2、多参数模块：1个。

3、心电附件：1套。

4、血氧饱和度附件：1套。

5、无创血压附件：1套。

### 2-3	便携插件式多参数监护仪

一、设备名称：便携插件式多参数监护仪

二、数量：1台

三、技术参数：

1、主机基本参数：

1.1、插件式监护仪，插件槽≥3个。

1.2、彩色显示屏≥15英寸。

1.3、配备可充电电池，支持主机正常工作≥2h。

2、多参数监测模块：

2.1、可同时监护病人的心电、呼吸、无创血压值、脉搏氧饱和度值、脉率、体温。

2.2、心电监测：

2.2.1、心电监护≥5导联。

2.2.2、具备ST段测量与分析功能。

2.2.3、具有心律失常波形自动分析功能

2.3、血氧饱和度监测：

2.3.1、脉率监测范围：20-300bpm，误差：≤±2bpm。

2.3.2、血氧饱和度监测范围：70-100%，测量误差≤±2%:0-69%范围内，测量误差不予定义。

2.4、无创血压测量：

2.4.1、测量模式：无创。

2.4.2、测量范围：0-300mmHg(0kPa），误差：≤±3mmHg（±0.4Pa）

2.5、体温测量

2.5.1、测量范围：25.0-45.0℃。

2.5.2、测量误差：≤±0.2℃。

3、康复模块

3.1、测量范围：5-2000μV。

3.2、共模抑制比：≥110dB。

3.3、电流刺激强度：0-100mA可调，误差：≤±10%。

3.4、电流刺激脉宽：50-500μs可调，误差：≤±10%。

3.5、电流刺激频率：1-160Hz可调，误差：≤±5%。

3.6、当测得肌电信号变化达到0.2μV时，反馈信号即有变化。

3.7、内置CRS-R量表、GCS量表，可做意识障碍量表评估。

3.8、可查看昏迷评估趋势，可输出评估趋势报告。

3.9、内置右正中神经电刺激专用模式，可同时刺激治疗两名患者。

4、系统功能

4.1、实时同步记录显示心电、呼吸、体温、脉搏氧饱和度、脉搏、无创血压等变化。

4.2、可显示病人的心电波形、呼吸波形、脉搏氧脉搏曲线。

4.3、具备趋势图表、报警事件、心律失常、NIBP测量的数据存储和回顾功能

4.4、可设置报警上、下限。

4.5、可设置成人、儿童、新生儿模式，适用于新生儿、儿童和成人患者。

4.6、可组成中央监护网络系统。

### 2-4	血气分析仪（血气电解质分析仪）

一、设备名称：血气分析仪（血气电解质分析仪）

二、数量要求： 1台

三、技术参数：

1、测量参数: PH、PCO2、PO2、K、Na、Cl、Ca、Hct、Lac及Glu。

2、计算项目：至少包括pH(TC)、PCO2(TC)、PO2(TC)、HCO3、SBC、BE、BEecf、TCO2、sO2%、P50、AG、A-aDO2、Rl、TCa、nCa、THb(c)。

3、可做动脉&静脉血气组合，并计算出ScVO2% 和PCO2gap等参数

4、分析时间：进样后血气项目≤60s；乳酸/血糖项目≤90s。

5、支持注射器、毛细管、安瓿瓶、试管等直接上样测试。

6、样本量：全参数样品量≤170uL。

7、具备样品、试剂预热功能，样品恒温温度：37±0.2℃。

8、进样方式：进样针自动进样，能检测并排除小气泡和微血凝块

9、具备采样针内、外壁自动清洗功能。

10、血气及离子电极非一次性电极，血气及离子电极上机寿命≥2个月。

11、干式微型乳酸/血糖一体化电极，上机有效期≥30天，不限制测试次数，并可单独更换和使用。

12、只有做相应测试项目才消耗对应项目试剂测试数。

13、控制系统：

13.1、彩色液晶触摸显示屏≥12英寸，可输入中文病人信息。

13.2、具备自动质控功能，支持≥3水平质控品。

13.3、内置诺莫图和自动诊断分析系统。

13.4、内置多种质控规则，质控图和质控记录存储≥1个月，支持质控数据打印和导出

13.5、定标方式：自动和手动， 包括一点和两点定标。

13.6、可调整定标间隔时间，最长间隔时间≥12h。

13.7、配备二维条码扫描枪及热敏打印机，打印纸宽≥80cm。

13.8、主机可自动储存≥5000份样本完整信息，存储容量可扩展

13.9、具备LAN、可连接无线WIFI，支持HL7协议，可连入LIS系统。

13.10、具备USB接口，可连接鼠标、键盘、U盘、USB打印机。

13.11、内置不间断电源，断电后续航时间≥30min。

14、独立试剂包：

14.1、最小规格≤25测试/包，上机最长有效期≥45天。

14.2、室温存储，有效期最长≥9个月。

15、独立一体化清洗包：上机最长有效期≥60天，不受测试次数限制，用完为止。

16、可提供配套的血气质控，二维码扫描后自动输入质控批号、靶值等信息。

四、主要配置：

1、主机：1台

2、电极：8个

3、试剂盒（50测试/包）：1包

3、采样架：1个。

## 第3包

### 3-1	便携式彩色多普勒超声系统

一、设备名称：便携式彩色多普勒超声系统

二、数量：1台

三、主要用途：用于腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑、泌尿、儿科等全身超声检查和介入治疗。

四、系统技术规格及概述：

1、主机成像系统包括：

1.1、二维灰阶成像单元。

1.2、彩色多普勒成像单元。

1.3、组织多普勒成像及定量分析单元：

1.3.1、具备TDI、TEI、TVD、TVM模式。

1.3.2、具备TDI速度、应变、应变率定量分析工具。

1.3.3、支持曲线解剖M型。

1.4、组织追踪定量分析单元：

1.4.1、可自动追踪心肌运动。

1.4.2、可分析6个心脏切面，获取速度、位移和应变率等测量参数。

1.4.3、参数分析结果可用牛眼图显示。

1.4.4、支持左、右心室的追踪。

1.5、造影成像及定量分析单元：

1.5.1、可用于腹部、浅表和微血管造影。

1.5.2、具备左室造影和心肌造影功能。

1.5.3、具备时间强度分析曲线和运动追踪功能。

1.5.4、具备组织图像与造影剂图像混合造影模式。

1.6、弹性成像及定量分析单元

1.6.1、具备组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标。

1.6.2、具备应变率测量和肿块周边组织弹性定量分析功能。

1.7、实时宽景成像：

1.7.1、支持凸阵、线阵和相控阵探头。

1.7.2、具有扫描速度提示功能，可360°旋转。

1.8、一键自动优化功能：可用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影。

1.9、图像放大技术：

1.9.1、可一键全屏放大。

1.9.2、局部放大：支持前端、后端放大。

1.10、穿刺针增强技术：

1.10.1、可同屏实时对比显示增强前后效果。

1.10.3、增强平面角度调节范围：≥±20°，调节步长≤10°。

1.11、超声教学助手：能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等。

2、测量分析和报告包括

2.1、常规测量：可测量距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等。

2.2、多普勒测量：自动或手动包络测量，自动计算测量参数。

2.3、心脏功能专用测量及分析：包括Simpson BP、Tei指数分析、PISA等

2.4、血管内中膜自动测量：可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动测量。

2.5、射血分数自动测量：

2.5.1、自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面

2.5.2、自动包络心内膜边界、自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV。

2.5.3、可获取心室容积随时间变化的容积曲线。

3、电影回放及原始数据处理

3.1、电影回放

3.1.1、所有模式下支持手动、自动回放。

3.1.2、可向后存储和向前存储，时间长度可预置，可向后存储≥5min的电影。

3.1.3、保存后的图像（动态、静态）课同屏对比分析。

3.2、原始数据处理：可对回放图像进行≥20个参数调节。

4、检查存储和管理

4.1、内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作。

4.2、固态硬盘≥240G。

4.3、可一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失。

4.4、动态图像、静态图像以PC格式直接导出，单帧图像文件格式包括：DCM、TIFF、BMP、JPG；电影文件包括：CIN、AVI、DCM，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

5、连通性：

5.1、参考信号：心电、呼吸波、心电触发。

5.2、数据接口：HDMI、USB3.0接口、音频接口

5.2.1	支持数据无线传输

5.2.2	支持DICOM3.0系统

5.2.3	外设数据模块：包含S-视频、VGA视频接口、高清音视频接口

五、技术参数：

1、基本参数

1.1、彩色液晶显示屏≥15英寸，分辨率≥1280×1024。

1.2、探头接口：≥1个，可扩展到≥3个。

1.3、整机重量：≤6.5kg（含电池）。

1.4、中文操作界面（包括键盘输入、注释、操作面板等））

2、探头：

2.1、配置腹部凸阵探头、电子线阵探头、单晶体相控阵探头各1把

2.2、探头频率：

2.2.1、腹部凸阵探头范围：1.3-5.5MHz。

2.2.2、电子线阵探头范围：3.0-13MHz。

2.2.3、单晶体相控阵探头范围：1.5-5.0MHz。

2.3、腹部电子凸阵探头、电子线阵探头支持扩展成像。

2.4、电子相控阵探头扫描角度：≥90°。

3、二维灰阶成像单元

3.1、具备组织谐波成像模式。

3.2、具备组织特异性成像技术。

3.3、具备多角度空间复合成像技术，支持≥7条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头。

3.4、具备频率复合成像技术。

3.5、具备斑点噪声抑制成像技术。

3.6、具备回波增强技术。

3.7、M型成像模式：

3.7.1、具备彩色M型模式。

3.7.2、具备解剖M型模式，取样线≥2条，可360°任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像。

3.8、焦点：≥4个，动态可调。

3.9、最大显示深度：≥39cm。

3.10、TGC: ≥8段可调；LGC: ≥4段可调

3.11、动态范围: 30-190dB，可视可调

3.12、增益调节: ≥100dB；B、M、D分别独立可调，

3.13、伪彩图谱: ≥8种

4、彩色多普勒成像

4.1、具备超宽动态血流技术。

4.2、具备高分辨率血流成像技术

4.3、可实时同屏对比显示

4.4、可自动调节取样框的角度及位置。

4.5、成像方式：速度、速度方差、能量、方向能量显示等。

4.6、显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW。

4.7、线阵探头取样框偏转: ≥±30°。

4.8、支持B/C 同宽

5、频谱多普勒模式：

5.1、成像模式：连续多普勒、脉冲多普勒

5.2、显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等。

5.3、最大测量速度：

5.3.1、PW：最大血流速度: ≥9m/s。

5.3.2、CW：最大血流速度: ≥35m/s。

5.4、最小测量速度: ≤5mm/s。

5.5、取样容积范围: 0.5-20mm。

5.6、线阵探头偏转角度: ≥±30°。

5.7、零位移动：≥5级。

5.8、具备快速角度校正功能。

6、台车：可液压升降。

六、主要配置：

1、便携式彩色多普勒超声系统主机：1台。

2、探头：3把。

3、台车：1辆。

4、旅行箱：1个。

## 第4包

### 4-1	有创呼吸机

一、设备名称：有创呼吸机

二、数量：5台

三、技术参数：

1、主机基本参数

1.1、中文操作界面。

1.2、液晶触摸显示屏≥15英寸，自定义界面≥5种。

1.3、气动电控型呼吸机，适用于儿童、成人机械通气治疗

1.4、传感器

1.4.1、呼出端配备非压差式流量传感器，可自动定标。

1.4.2、传感器可消毒。

1.4.3、随机配备≥5个流量传感器。

1.5、具有USB接口，可导出屏幕截图、可输出监测数据（趋势、表格、记事本）

2、呼吸模式和功能：

2.1、具有间歇正压通气（CMV），A/C 同步间歇正压通气、同步间歇指令通气（SIMV）、持续气道正压（CPAP/PSV）、压力支持模式，双水平气道正压通气模式。

2.2、容量支持通气自主呼吸（VS）。

2.3、具备自动流量调整功能，可根据病人的顺应性和阻力自动调节流速输送目标潮气量，全程支持自主呼吸。

2.4、具备容量保证功能，压控模式下保证潮气量。

2.5、具备高流速氧疗功能, 可提供≥60L/min持续流量，具备氧疗吸气压力监测及最大压力限制功能。

2.6、具备气道压力释放通气功能，可按照设定的呼气中止条件（呼气流速下降至峰流速百分比）自动调整压力释放时间。

2.7、具备智能吸痰功能：脱管吸痰时不送气，无报警，吸痰前后均提供纯氧≥3分钟。

2.8、可根据病人体重自动设定合适的通气参数。

3、参数设置：

3.1、通气频率设置范围：0.5- 150次/min。

3.2、潮气量设置范围：20-3000mL。

3.3、吸气流速设置范围：2-120L/min。

3.4、吸气峰压设置范围：3-95cmH2O。

3.5、呼气末正压（PEEP）设置范围：0-50cmH2O。

3.6、压力支持上升时间设置范围：0-2s。

3.7、峰流速：≥180L/min。

3.8、叹息PEEP设置范围：0-20cmH2O；叹息时间间隔设置范围：20s-180min。

4、监测：

4.1、气道压力监测包括：平台压、呼气末正压、气道峰压、气道平均压、气道最小压力、氧疗平均气道压。

4.2、流量监测包括：总分钟通气量、指令分钟通气量、自主呼吸，分钟通气量

4.3、呼吸频率监测：呼吸频率、自主呼吸频率、机控的呼吸频率。

4.4、肺力学参数监测包括：气道阻力、肺顺应性、患者阻力、肺膨胀系数C20/C。

4.5、可以肺动态图形形式实时显示肺动力学参数，包括阻力、顺应性及分钟通气量（自主与强制通气量占比），并可监测和比较病情前后变化趋势。

4.6、无需耗材即可监测气管插管尖端压力并显示波形。

4.7、可自动测量口腔闭合压P 0.1，并生成趋势图。

4.8、内源性PEEP操作完毕后，可显示气体陷闭量等监测参数。

4.9、可监测三种呼吸环、呼吸监测趋势图≥120h。

4.10、具备肺复张趋势回顾功能。

5、报警：

5.1、具有气道压力（高/低）报警、呼吸频率（高/低）报警、吸入潮气量过高报警、分钟通气量（高/低）报警、窒息报警、吸入氧浓度（高/低）报警功能。

5.2、智能三级声光报警系统。

5.3、可中文显示报警原因及报警问题处理操作提示。

二、主要配置（单台）：

1、呼吸机主机：1台

2、台车：1辆。

3、模拟肺：1个。

4、中央供空气管：1根。

5、中央供氧气管：1根。

## 第5包

### 5-1	颅内压监护仪

一、设备名称：颅内压监护仪

二、数量：5台

三、技术参数：

（一）主机：

1、具备与床旁监护仪连接的压力和数据输出接口和USB接口。

2、测量和显示参数：

2.1、彩色液晶触摸显示屏≥5.5英寸。

2.2、屏幕显示内容：ICP数值、实时ICP波形、舒张压和收缩压、ICT数值、ICP报警、探条植入时间；

2.3、ICP数值测量范围：-40-150mmHg；误差≤±1mmHg。

2.4、收缩压测量范围：-40-200mmHg；精度≤1mmHg。

2.5、舒张压测量范围：-50-150mmHg；精度≤1mmHg。

2.6、ICP报警设置范围：-10-40mmHg；调节步长≤1mmHg。

2.7、ICT数值测量范围：20.0-45.0℃；分辨率≤0.1℃。

2.8、ICT报警设置范围：20.0-45.0℃；调节步长≤0.1℃。

2.9、可实时显示ICP波形，波形的滚动速度≥3档可调。

3、数据记录和回放：

3.1、历史数据记录：14天平均数据+最近24小时实时数据或15天实时数据两种模式可选。

3.2、历史数据：存储于探头和主机内，主机内最大存储≥15个患者的数据；数据可通过U盘导出。

3.3、事件记录：可对关键时间节点的事件进行检验记录

3.4、历史回放：

3.4.1、趋势回放时间窗：6h-24小时内≥3档可调；

3.4.2、可对趋势里面的单独时间点放大观察，放大时间间隔：4s-2h可调。

4、可通过USB与电脑连接，实时输出ICP和ICT监测数据。具备数据导出和回放功能。

（二）、探头：

1、多参数探头，既可以监测颅压又可以监测颅温。

2、可根据植入位置不同，任意弯曲探条。

3、探头可自动记录零位、植入天数、探条监测的数据

4、可选择脑实质/硬膜下、脑室内探条

5、配备锥颅器械：

5.1螺栓型探头：带深度标记环的固定螺栓、钻头、钻头调节工具、穿刺针；

5.2隧道型探头：皮下隧道针、钻头、钻头调节工具、固定翼；

5.3脑室型探头：皮下隧道套管针、钻头、钻头调节工具、固定翼。

6、脑室探条5cm以上每间隔≤1cm有深度标记点；脑实质、硬膜下探条每≤1cm有深度标记线

7、可将探条的调零信息自动记录在探条芯片内，无需记录参考数值。

8、可将探条监测的数据存储在探条芯片内，以14天平均数值+24小时实时数据或15天实时数据方式存储，并可转移到其它主机上存储。

四、主要配置（单台）：

1、颅内压监测仪：1台。

2、探头连接线, 1根。

3、USB线, 1根。

4、探头：3套。