# 采购需求

一、采购标的

| 包号 | 采购内容 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流式细胞分选仪 | 1 | 是 |

二、商务要求

1. 实施的期限和地点

1.1采购项目（标的）实施的时间：合同签订后30天内

1.2采购项目（标的）实施的地点：首都医科大学附属北京妇产医院指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

以最终合同签订为准

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：3年

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京妇产医院配置医用设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★（1）投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★（2）投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★（3）投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★（4）投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2.采购标的的验收标准

（1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

（3）供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

（4）设备到达指定地点且接到采购人通知后，供应商须安排厂家专职工程师到现场进行安装、调试。供应商须对安装和调试的正确性负责，直至设备正常运行。安装和调试的费用包括在投标价格内。

（5）设备安装后，应按国际标准和厂家标准进行质量验收。供应商应向采购人提供验收标准、验收手册和验收工具，并承担相关费用。如需要进行计量检定，费用由供应商承担。

（6）免费提供操作手册、维护手册各1套。

3. 服务内容及要求/货物技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2.供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

3.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

4.供应商须负责对采购人相关人员进行免费技术培训，直至能够熟练掌握为止。培训内容包括：培训内容包括：临床操作使用培训；日常使用保养与管理；设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。培训人数由采购人确定，培训资料由供应商免费提供。投标文件中应对培训的内容、培训对象、培训时间做出计划。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1.保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。

2.质量保证期（免费保修期）：保修至少3年，自最终验收报告签署之日起算，保修期外只收取配件费用，终身维修。

3.所投设备中标后中标人须承诺在北京地区有维修站（请写出已有维修站或中标后计划建设的维修站详细地址和电话）。提供24小时服务支持电话。

4.维护响应时间：接到报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场，如24小时内无法修复，供应商应提供应急备用机。

5.承诺开放设备数据接口、提供设备数据格式、接口标准、通讯方式等接口信息。提供软件终身免费升级。

6.国内有备件库，保证10年（含）以上的零配件供应

7.定期回访采购人，负责设备终身维修，设备维修期间，应提供同型号设备作为备用以满足临床使用。

3.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

一、主要用途和要求：

适合单细胞基因组学研究的单细胞分选流式细胞仪系统。主要用于单细胞的识别和分离，专注于细胞尺寸、活细胞/死亡细胞差异、细胞周期状态和细胞表面标记等性能属性，在保持最佳细胞活性及最快的分选速度的前提下，保证最高产率和最高纯度。结合样本前处理与测序技术，可为单细胞基因表达的新一代测序样本制备提供一站式工作流程。

二、技术指标

一、主要用途和要求：

适合单细胞基因组学研究的单细胞分选流式细胞仪系统。主要用于单细胞的识别和分离，专注于细胞尺寸、活细胞/死亡细胞差异、细胞周期状态和细胞表面标记等性能属性，在保持最佳细胞活性及最快的分选速度的前提下，保证最高产率和最高纯度。结合样本前处理与测序技术，可为单细胞基因表达的新一代测序样本制备提供一站式工作流程。

二、技术指标

2.1激光器≥3根，含：488nm蓝色激光器，633-640nm红色激光器，405紫色激光器等；488nm激光器激发荧光≥4个，633-640nm激光器激发荧光≥2个，405nm紫色激光器激发荧光≥3个，多激光支持同时开启，功率≤50mW，所有激光器不共线。

▲2.2检测参数：≥9个光电倍增管荧光检测器和前向角、侧向角散射光检测器。荧光收集采用多角形和三角形连续反射收集系统。

2.3光路系统：采用固定免调试光路系统，不需每天调试，开机后即可处理样品。空间立体式激发，每根激光器拥有独立的光径，具备全光纤化光路传递激光和收集荧光系统。

▲2.4检测器种类：检测器为光电倍增管（PMT）。

2.5流动检测池：光胶耦合物镜石英杯。

▲2.6 荧光检测灵敏度：FITC ≤110 MESF、PE≤40 MESF。

2.7分析速度≥40000个细胞/秒。分选速度≥32000细胞/秒。

2.8最小检测颗粒直径：≤50um。

▲2.9一体化电荷式分选系统：具有2路或4路分选功能，石英杯流动池激发，支持定量克隆分选系统，将定量细胞定位分选在微孔板（6、24、48、96和384孔）或载玻片等客户自定义收集装置上。

2.10液滴时间延迟：通过红色激光器自动确定、实时监测液滴时间延迟。

2.11荧光补偿模式： 智能荧光补偿。增加荧光染料无需补偿、不同机器间补偿条件可通用。

2.12数据处理系统：具备计算节点、管理节点、交换网络、监控系统、基础架构以及配套软件系统。

2.13分析软件：具备全数字化分析、处理功能。

2.14具备对任意测量参数的脉冲信号进行宽度、高度及面积的测量。

2.15具备自动完成开、关机的清洗工作，可对液流自动监测并具备堵塞报警功能。

2.16温度控制系统:进样系统温度控制,可调节为4、20、37、42℃。

▲2.17具备CS&T智能全程质控系统。质控报告包括CV值、荧光效率（Qr）、背景荧光（Br）、PMT电压等参数；自动调整电压、激光参数。仪器追踪性能（≥18点质控图），帮助用户了解仪器性能，以及在使用过程中的仪器变化；根据每日仪器状态自动调整实验的电压设置，保证不同时间实验数据的一致性，减少停机检修时间。

▲2.18 分选液滴精度：≤1/32

▲2.19鞘液桶/废液桶：鞘液桶≥8L，废液桶≥7L。

2.20独立气泵：外置独立气泵供气，压力≥100Psi

2.21 具备自动供压。

- 2.22生物安全：具备分体式设计，分选收集部分≤50cm x 60cm x 50cm，可以放置于长度为0.9-1.3米单人生物安全柜中，荧光收集检测部分置于柜外，降低分选收集部分污染风险。

2.23配置要求

1、主机1台

2、数据采集平台，预装获取分析分选操作软件1套；

3、数据分析处理平台1套；

4、≥3KW净化精密稳压电源1台；

5、≥34英寸宽屏液晶显示器1台；

6、结果输出设备（彩色）1台；

7、试剂耗材等

| 序号 | 产品 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鞘液 | ≥20L | ≥4桶 |
| 2 | 清洗液 | ≥5L | ≥4桶 |
| 3 | 关机液 | ≥5L | ≥4桶 |
| 4 | 仪器质控微球 | ≥50检测 | ≥4支 |
| 5 | 液滴延迟荧光校准微球 | ≥25检测 | ≥4支 |